Przedmiot zamówienia – System monitorowania 4 szt. z centralą

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać |  | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 1- monitor funkcji życiowych pacjenta (4 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). |  | TAK |  |  |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów |  | TAK |  |  |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Zasilanie |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 180 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe połączenie z siecią monitorowania, zgodnie ze standardem przynajmniej IEEE802.11a i/lub b/g z zabezpieczeniami na poziomie nie gorszym niż WPA2-PSK |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrenio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Sposób montażu |  | Tak |  |  |  |  |
|  | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy półki panela pacjenta |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wymogi funkcjonalne |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 12,1" i rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2". |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,7m |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP21 |  | NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 4,5kg |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych |  | TAK |  |  |  |  |
| 28. | Monitorowane parametry |  |  |  |  |  |  |
| 29 | EKG |  | TAK |  |  |  |  |
| 30 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, i 7 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG |  | TAK |  |  |  |  |
| 31 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady |  | TAK |  |  |  |  |
| 32 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min. |  | TAK |  |  |  |  |
| 33 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. |  | TAK |  |  |  |  |
| 34 | Analiza arytmii |  | TAK |  |  |  |  |
| 35 | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie |  | TAK |  |  |  |  |
| 36 | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii w min. 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA |  | NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 37 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. |  | TAK |  |  |  |  |
| 38 | Analiza ST |  | TAK |  |  |  |  |
| 39 | Analiza odcinka ST jednocześnie w min. 3 odprowadzeniach |  | TAK |  |  |  |  |
| 40 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm |  | TAK |  |  |  |  |
| 41 | Oddech |  | TAK |  |  |  |  |
| 42 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. |  | TAK |  |  |  |  |
| 43 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej |  | TAK |  |  |  |  |
| 44 | Saturacja (SpO2) |  | TAK |  |  |  |  |
| 45 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET |  | TAK |  |  |  |  |
| 46 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% |  | TAK |  |  |  |  |
| 47 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej |  | TAK |  |  |  |  |
| 48 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca |  | TAK |  |  |  |  |
| 49 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. |  | TAK |  |  |  |  |
| 50 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. W przypadku czasowego ograniczenia stosowania oferowanych przewodów i czujników saturacji, w ofercie ujęty zapas zapewniający ciągły pomiar przez min. 2 lata. |  | TAK |  |  |  |  |
| 51 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) |  | TAK |  |  |  |  |
| 52 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego |  | NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 53 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. |  | TAK |  |  |  |  |
| 54 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut |  | TAK |  |  |  |  |
| 55 | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków umożliwiających indywidualną konfigurację interwałów i liczby powtórzeń min. od 1 do 25 dla każdego interwału |  | NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 56 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego |  | TAK |  |  |  |  |
| 57 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. |  | TAK |  |  |  |  |
| 58 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. |  | TAK |  |  |  |  |
| 59 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu |  | NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 60 | Temperatura |  | TAK |  |  |  |  |
| 61 | Pomiar temperatury w 2 kanałach |  | TAK |  |  |  |  |
| 62 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur |  | TAK |  |  |  |  |
| 63 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru |  | TAK |  |  |  |  |
| 64 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych/dzieci |  | TAK |  |  |  |  |
| 65 | Pomiar kapnografii (CO2) - 1 szt. |  | TAK |  |  |  |  |
| 66 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w drogach oddechowych na wdechu i wydechu, w strumieniu bocznym. Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. |  | TAK |  |  |  |  |
| 67 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  | TAK |  |  |  |  |
| 68 | W komplecie do każdego monitora komplet akcesoriów jednorazowych do pomiaru u 10 pacjentów |  | TAK |  |  |  |  |
| 69 | Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną od 1 do min. 3 kanałów. |  | TAK |  |  |  |  |
| 71 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe (O2, N2O, anestetyki) z obliczaniem MAC i MAC(age). Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  | TAK |  |  |  |  |
| 72 | Możliwość zamiennego stosowania w/w modułów gazowych w oferowanych monitorach oraz w aparatach do znieczulania tego samego producenta |  | NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 73 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  | TAK |  |  |  |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni twarzy, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  | NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 75 | Alarmy |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm |  | TAK |  |  |  |  |
| 77 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów |  | TAK |  |  |  |  |
| 78 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |  | TAK |  |  |  |  |
| 79 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. |  | TAK |  |  |  |  |
| 80 | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. |  | TAK |  |  |  |  |
| 81 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku |  | TAK |  |  |  |  |
| 82 | Trendy |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin. |  | TAK |  |  |  |  |
| 84 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów |  | NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 85 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i numerycznej |  | TAK |  |  |  |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy monitora o wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 36 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP, funkcję OxyCRG oraz funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS |  | NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| STANOWISKO CENTRALNEGO MONITOROWANIA PACJENTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opis ogólny |  | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera z ekranem klasy medycznej |  | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Komputer typu All-in-One klasy medycznej, zamknięty w obudowie ekranu dotykowego. Komputer i oprogramowanie tego samego wytwórcy |  | "NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt" |
| 4 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut |  | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w min. 1 ekran |  | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Każdy ekran stanowiska centralnego monitorowania LCD, dotykowy, panoramiczny, o przekątnej min. 21", certyfikowane jako wyrób medyczny. Rozdzielczość przynajmniej 1680x1050 pikseli |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB, a także ekran dotykowy. |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Opis funkcjonalny |  | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd przynajmniej 6 kardiomonitorów (4 oferowanych i potencjalnych 2 dodatkowych), zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji (opisać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) |  | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów |  | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych |  | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy numeryczne oraz graficzne. |  | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 120 godziny przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. |  | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Pamięci Full Disclosure centrali > 120 godzin |  | "NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt" |
| 15 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). |  | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych: min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. |  | TAK |  |  |  |  |
| 17 | Pamięć przynajmniej 2000 zdarzeń / każdego pacjenta |  | "NIE / TAK |  |  |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt" |
| 18 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka |  | TAK |  |  |  |  |
| 19 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta |  | TAK |  |  |  |  |
| 20 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. |  | TAK |  |  |  |  |
| 21 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. |  | TAK |  |  |  |  |
| 22 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą oraz oferowanymi kardiomonitorami – po jednej do każdego stanowiska centralnego monitorowania. |  | TAK |  |  |  |  |

2)  Przedmiot zamówienia – Łóżko pacjenta z materacem 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne elektryczne z wyposażeniem | TAK |  |  |
|  | Łóżko nowe, wyprodukowane w 2020r. Nie dopuszcza się łóżek wyprodukowanych przed 2020r. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej (lakierowanej proszkowo farbą poliestrową) oparta na tzw. Systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu zgodnie z normą IEC 60601-2-52. Otwarta konstrukcja podstawy ułatwiająca czyszczenie oraz wymianę części. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 4x2 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka (min. 4 segmenty) wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane bez użycia narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości oraz ułatwiające dostęp do konstrukcji łóżka | TAK |  |  |
|  | Wyprofilowane panele platformy materaca redukujące nacisk na ciało pacjenta | TAK |  |  |
|  | Liczba ruchomych segmentów łóżka min. 3 | TAK |  |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka regulowana w zakresie min. 219-242 cm | TAK |  |  |
|  | Możliwość przedłużenia długości łóżka o min. 23 cm | TAK |  |  |
|  | Ruchomy panel wypełniający leże na całej powierzchni po przedłużeniu. Nie dopuszcza się łóżek w których po przedłużeniu powstaje pusta przestrzeń | TAK |  |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka (z barierkami) 102-103 cm | TAK |  |  |
|  | Szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru | TAK |  |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga, chroniący przed kolizją ze ścianą bądź otaczającą łóżko infrastrukturą medyczną. | TAK |  |  |
|  | Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się na szczycie od strony nóg - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania dla personelu wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda – autokontur, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterowania podstawowymi funkcjami łóżka pilotem dla pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Pilot wyposażony w regulacje: Wygodnego fotela, zgięcia kolan oraz oparcia pleców. Nie dopuszcza się pilotów dla pacjenta z regulacją wysokości łóżka i pozycji Trendelenburga ze względów bezpieczeństwa | TAK |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża min. 32-76 cm przy kołach o średnicy 125 mm. Niska pozycja leża zapewnia bezpieczeństwo pacjenta oraz ułatwia wychodzenie z łóżka | TAK |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej min. 0-62º | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców z chwilową pauzą po osiągnięciu przez oparcie kąta 30º, co umożliwia proste osiągniecie korzystnej klinicznie pozycji. Określony kąt pochylenia segmentu oparcia pleców 30º jest istotnym parametrem w prawidłowej terapii płucnej. | TAK |  |  |
|  | Regulacja elektryczna części udowej min. 0-20º | TAK |  |  |
|  | Regulacja mechaniczna części łydkowej min. 0-16º | TAK |  |  |
|  | Funkcja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowana elektrycznie z panelu sterowania w zakresie min. 12º | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia w pozycji Fowlera | TAK |  |  |
|  | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka. Dźwignia umieszczona pod segmentem ud | TAK |  |  |
|  | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta | TAK |  |  |
|  | Funkcja elektryczna CPR. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów leża z każdej pozycji łóżka i obniżenia leża. Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych dla regulacji wysokości, części plecowej, części nożnej | TAK |  |  |
|  | Pojedyncze koła jezdne – średnica min. 125 mm | TAK |  |  |
|  | Drążek łączący pedały hamulca od strony nóg | TAK |  |  |
|  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 82 mm | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja podwozia zapewnia prześwit pod leżem identyczny w każdym punkcie na całej powierzchni pod łóżkiem- min 16 cm | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne tworzywowe dzielone (zgodne z normą 60601-2-52) | TAK |  |  |
|  | Barierki poruszające się wraz z segmentami leża w przypadku barierek dzielonych, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK |  |  |
|  | Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia. Dwa gniazda umożliwiające montaż akcesoriów od strony nóg. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku (nie dotyczy oświetlenia pod łóżkiem jeśli występuje). Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania | TAK |  |  |
| 41. | W łóżku bateria do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu z wydzieloną sekcją tylko dla elektrycznej funkcji CPR | TAK |  |  |
| 42 | Metalowe uchwyty worków urologicznych po dwa z każdej strony łóżka min. 4 umieszczone pod leżem. Każdy uchwyt z dwoma haczykami na worki min. 7 haczyków w łóżku. | TAK |  |  |
| 43 | W segmencie oparcia pleców co najmniej dwa uchwyty na pasy do zabezpieczania pacjenta | TAK |  |  |
| 44 | Łóżko wyposażone w gniazda pod wysięgnik do kroplówek, uchwyt na rękę oraz ramę ortopedyczną w standardzie. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po dwa uchwyty na narożnik w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik w celu zamontowania ramy ortopedycznej lub innych akcesoriów | TAK |  |  |
| 45 | Prosty wieszak kroplówki - 4 haki ze stali nierdzewnej, udźwig całego stojaka min.15kg, nie więcej niż 5kg na pojedynczy haczyk. zakres regulacji wysokości min. 1045-1880mm | TAK |  |  |
| 46 | MATERAC STANDARDOWY | TAK |  |  |
| 47 | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 dopasowany do leża łóżka o grubości min 15 cm | TAK |  |  |
| 48 | Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 120 kg | TAK |  |  |
| 49 | Wkład – pianka przeciwodleżynowa o gęstości co najmniej 42 kg/m3 | TAK |  |  |
| 50 | Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) | TAK |  |  |
| 51 | Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. | TAK |  |  |
| 52 | Materac dwukierunkowo rozciągliwy | TAK |  |  |
| 53 | Pokrowiec materaca „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający wilgoć | TAK |  |  |
| 54 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca | TAK |  |  |
| 55 | Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów | TAK |  |  |
| 56 | Materac posiadający 3 sekcje: głowy, tułowia i nóg. | TAK |  |  |
| 57 | Materac posiadający nacięcia poprzeczne na całej długości, odpowiednie dla sekcji głowy, tułowia i nóg. | TAK |  |  |
| 58 | Pokrowiec materaca z możliwością mycia i dezynfekcji wybranymi środkami | TAK |  |  |
| 59 | Materac występujący w 2 formach: materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka, materac kładziony na materac bazowy. | TAK |  |  |
| 60 | Możliwość prania w temperaturach do 95 °C | TAK |  |  |

3)  Przedmiot zamówienia – Wirówka szt .2

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm) | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm | Tak |  |  |
|  | Wysokość dostępu wynosząca 29cm | Tak |  |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 1650W | Tak |  |  |
|  | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora | Tak |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby | Tak |  |  |
|  | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości | Tak |  |  |
|  | Możliwość instalacji 18 rotorów | Tak |  |  |
|  | Maksymalna pojemność 4 x 750ml | Tak |  |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99min | Tak |  |  |
|  | Waga urządzenia 100 KG kg +/- 1% | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. -8 oC do +39 oC | Tak |  |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 80cm | Tak |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne max (szer x głęb x wys) 71 x 62 x 36 cm | Tak |  |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania | Tak |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów użytkownika | Tak |  |  |
|  | Wirówka musi posiadać certyfikat CE | Tak |  |  |
|  | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | Tak |  |  |
|  | Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą | Tak |  |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | Tak |  |  |
|  | Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności | Tak |  |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory do tacki umieszczonej w dolnej części wirówki | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa | Tak |  |  |
|  | W zestawie rotor wychylny na 4 pojemniki o pojemności 750 ml. Max prędkość wirowania nie mniejsza niż 3214 x g | Tak |  |  |
|  | W zestawie adaptery na 56 probówek o śr. 17 mm każdy. Max. siła wirowania nie mniejsza niż 3197 x g. | Tak |  |  |
|  | W zestawie adaptery na 28 probówek o śr. 30 mm każdy. Max. siła wirowania nie mniejsza niż 3180 x g. | Tak |  |  |

ELEMENTY MONTAŻU STAŁEGO

Przedmiot zamówienia – Ścienny panel medyczny – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Sala diagnostyczno obserwacyjna

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać |  | Punktacja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 1- stanowiskowy ścienny panel medyczny (4 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Ścienna jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jednostronna ścienna medyczna jednostka zasilająca dla 1- stanowisk długości 1500mm, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. Przekrój boczny nie przekraczający 165 mm +/- 5% |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Rury miedziane spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka mocowana do ściany, dolna krawędź panelu na wysokości ok. 1450mm od podłogi (dokładna wysokość do uzgodnienia z użytkownikiem w chwili składania zamówienia). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front i osłony boczne bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. Boczne pokrywy wykończone zaobleniem Wyposażenie panela w szynę do montażu akcesoriów – półka pod monitor wymiary 340X300 mm +/- 5%, drążek infuzyjny 4 hakowy. Z możliwością wypięcia poprzez system szybkozłączy. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Panel wykonany z aluminium oksydowanego/ malowanego proszkowo z możliwością umieszczenia gniazd gazowych ( na froncie) i elektrycznych na froncie i w dolnej części panela. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Gniazda O2 i AIR zlicowane z powierzchnia panela w standardzie DIN Lub AGA – do ustalenia z Zamawiającym. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja jednostki medycznej z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprze wodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jedno miejsce zasilania instalacji gazów medycznych dla całej jednostki medycznej, umieszczone w środkowej części panela |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Podłączenie do instalacji gazów medycznych szpitala za pomocą rur miedzianych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcyjne profile aluminiowe łączone trwale w sposób mechaniczny. Nie dopuszcza się łączenia konstrukcyjnych profili aluminiowych z zastosowaniem technologii nitowania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Na frontowej ścianie panelu na płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny podłogi miejsce na terminal systemu - gniazda instalacji systemu przyzywowego lub innego systemu komunikacyjnego ( elementy systemu tzw. przyzywowego dostarcza producent oferowanego systemu – opisany w pozostałej części załącznika). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru prądu, gniazda elektryczne rozmieszczone symetrycznie na dolnej ścianie jednostki po obu stronach, infuzyjnej i monitoringu. Nie dopuszcza się gniazd rozmieszczonych tylko po jednej ze stron - stronie infuzyjnej lub stronie monitoringu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Na 1-stanowisko w górnym separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. oświetlenie, instalacja 230V i instalacje niskoprądowe w modułach np. 45x45mm. Wyposażenie stanowiska: - 4 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą LED, gniazdo w kolorze białym, bez widocznych śrub montażowych( montaż po 2 szt. po każdej stronie panela) - 2 x gniazdo ekwipotencjalne - 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, - 1x otworowanie pod gniazdo systemu przyzywowego - po stronie monitorowania – gniazdo sieci teleinf. dla systemu monitorowania |  | Tak |  |  |  | Gniazdo z LED – 1 pkt Gniazdo bez LED – 0 pkt |  |
|  | Medyczna jednostka zasilająca nie emituje ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie w panelu medycznym na 1-stanowisko: - oświetlenie ogólne LED (załączane włącznikiem na panelu lub przy drzwiach) - oświetlenie miejscowe LED, (załączane z manipulatora systemu przyzywowego) - oświetlenie nocne LED, (załączane z manipulatora systemu przyzywowego) |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Szyny medyczne nie wystające poza obrys panela na min. 90% jego długości |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywy boczne wykonane z aluminium Nie dopuszcza się pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo wystąpienia do Oferenta z prośbą o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np. 500mm odcinka potwierdzającego oferowane parametry. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. |  | Tak podać i załączyć |  |  |  |  |  |
|  | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. |  | Tak załączyć |  |  |  |  |  |

4) Przedmiot zamówienia – Cyfrowy system komunikacyjny – 1 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
| - 0. | cyfrowy system w technologii VOIP umożliwiający wezwanie pomocy/ pielęgniarki oraz komunikacje głosowa miedzy personelem szpitalnym; | Tak |  |  |
|  | sygnalizacja akustyczna i optyczna ( zmiana koloru i mruganie podświetlenia przycisku) na terminalu pacjenta (tj. słuchawka) informująca pacjenta, ze wezwał pomoc lub chce skomunikować się z personelem. Zmiana koloru podświetlenia przycisku w chwili nawiązania połączenia z personelem szpitalnym; | Tak |  |  |
|  | sygnalizacja akustyczna i optyczna w terminalu w którym personel potwierdził swoją obecność; | Tak |  |  |
|  | optyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce LED nad drzwiami sali na korytarzu; sygnał dźwiękowy wezwania | Tak |  |  |
|  | możliwość wezwania personelu z pomieszczeń typu łazienka i wc bez możliwości kasowania sygnału z poziomu centrali głównej; | Tak |  |  |
|  | możliwość przełączenia zewnętrznego sygnału telefonicznego; | Tak |  |  |
|  | możliwość przeniesienia wezwań pacjentów z centrali na telefon przenośny typu dect lub typu ip.; | Tak/Nie |  | - możliwość przeniesienia wezwań pacjentów z centrali na telefon przenośny typu dect lub typu ip. - 10 pkt - brak możliwości przeniesienia wezwań pacjentów z centrali na telefon przenośny typu dect lub typu ip.; |
|  | zobrazowanie miejsca pobytu personelu na terminalu głównym ( tylko jeżeli personel potwierdzi swoja obecność); | Tak |  |  |
|  | możliwość archiwizacji pracy systemu w pamięci centrali głównej ( 1 rok) oraz na innych urządzeniach zewnętrznych typu historii serwer; | Tak |  |  |
|  | możliwość sterowania z centrali głównej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejściowych na oddział; | Tak/Nie |  | możliwość sterowania z centrali głównej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejściowych na oddział 5 pkt brak możliwości sterowania z centrali głównej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejściowych na oddział - 0 pkt |
|  | możliwość podłączenia kamer cyfrowych z których obraz pojawi się na wyświetlaczu, ekranie terminala głównego. obraz z kamery wyświetlany nawet gdy kamera pracuje w ciemności - wyłączone oświetlenie w polu pracy kamery ip.; | Tak |  |  |
|  | możliwość łączenia kilku central pielęgniarskich - oddziałów w jeden system, proste przełączenie z poziomu terminalu pielęgniarskiego; | Tak/Nie |  | - możliwość łączenia kilku central pielęgniarskich - oddziałów w jeden system, proste przełączenie z poziomu terminalu pielęgniarskiego - 5 pkt - brak możliwości łączenia kilku central pielęgniarskich - oddziałów w jeden system, proste przełączenie z poziomu terminalu pielęgniarskiego - 0 pkt |
|  | możliwość wezwania dodatkowej pomocy, pielęgniarka; lekarz; personel pomocniczy; | Tak |  |  |
|  | system umożliwiający wezwanie do pacjenta dwóch pielęgniarek różnych specjalizacji lub pielęgniarki i osobno pracownika personelu pomocniczego np. salowej | Tak |  |  |
|  | połączenie wszystkich elementów systemu za pośrednictwem sieci LAN; | Tak |  |  |
|  | uszkodzenie, przerwanie komunikacji z którymkolwiek z modułów jest sygnalizowane komunikatem na centrali systemu w punkcie pielęgniarskim; | Tak |  |  |
|  | każde wezwanie jest zobrazowane optycznie i akustycznie na terminalu głównym; | Tak |  |  |
|  | możliwość połączenia głosowego z terminalu głównego do pomieszczenia lekarzy i w drugą stronę a także zobrazowanie na terminalu w pomieszczeniu lekarza skąd i z którego miejsca- sali, pokoju jest wezwanie; | Tak |  |  |
|  | terminal główny wyposażony w czarno bieły dotykowy ekran od 10" w technologii LCD; | Tak |  | terminal główny wyposażony w kolorowy dotykowy ekran 10" w technologii LCD - 2 pkt terminal główny wyposażony w czarno biały dotykowy ekran 10" w technologii LCD - 0 pkt |
|  | system za pomocą specjalnego oprogramowania umożliwia podłączenie z nieograniczona ilość punktów sygnalizacyjnych - stanowisk, wc, łazienek itd.; | Tak |  |  |
|  | w każdej chwili na życzenie użytkownika można zmienić ( rozszerzyć lub zmniejszyć) ilość podłączonych punktów do systemu; | Tak |  |  |
|  | system z możliwością używania kart chipowych, umożliwiających np. wejście na oddział i otwarcie zamka w drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju; | Tak/Nie |  | system z możliwością używania kart chipowych, umożliwiających np. wejście na oddział i otwarcie zamka w drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju - 2 pkt system bez możliwości używania kart chipowych, umożliwiających np. wejście na oddział i otwarcie zamka w drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju; |
|  | używanie, praca kart chipowych jest archiwizowana w systemie; | Tak |  |  |
|  | system z funkcją umożliwiającą centralne komunikaty do wszystkich pomieszczeń objętych systemem; | Tak/Nie |  | system z funkcją umożliwiającą centralne komunikaty do wszystkich pomieszczeń objętych systemem - 2 pkt system bez funkcji umożliwiającej centralne komunikaty do wszystkich pomieszczeń objętych systemem - 0 pkt |
|  | system z funkcją, procedurą autodetekcji, auto testowania pracy całego systemu; | Tak/Nie |  | System z funkcją autodetekcji - 3 pkt System bez funkcji autodetekcji - 0 pkt |
|  | system zgodny z norma DIN VDE 0834; | Tak |  |  |
|  | system pozwalający na ergonomiczne zarządzanie praca personelu; | Tak |  |  |
|  | system z funkcja głosowej informacji z skąd lub od kogo przychodzi wezwanie; | Tak |  |  |
|  | po przeszkoleniu system umożliwia ewentualny serwis służbami serwisowymi użytkownika przez co obniża się znacząco koszty użytkowania i serwisu; | Tak |  |  |
|  | możliwość zarządzania i utrzymania systemów w całym szpitalu po przez siec komputerowa za pomocą jednego komputera; | Tak/Nie |  | możliwość zarządzania i utrzymania systemów w całym szpitalu poprzez siec komputerowa za pomocą jednego komputera - 4 pkt brak możliwości zarządzania i utrzymania systemów w całym szpitalu po przez siec komputerowa za pomocą jednego komputera - 0 pkt |
|  | możliwość wyposażenia personelu pomocniczego w karty chipowe celem kontroli miejsc pobytu - np. zlecenie utrzymania porządku - jeżeli pracownik tam był zostanie to zarejestrowane w terminalu głównym; | Tak/Nie |  | Możliwość wyposażenia personelu pomocniczego w karty chipowe celem kontroli miejsc pobytu - np. zlecenie utrzymania porządku - jeżeli pracownik tam był zostanie to zarejestrowane w terminalu głównym - 2 pkt System bez możliwości wyposażenia personelu pomocniczego w karty chipowe celem kontroli miejsc pobytu - np. zlecenie utrzymania porządku - jeżeli pracownik tam był zostanie to zarejestrowane w terminalu głównym - 0 pkt |
|  | Kod niebieski, niebieski alarm- możliwość wyposażenia terminali w niebieski przycisk tzw. niebieski alarm, wezwanie zespołu resuscytacji; lekarza itp. | Tak |  |  |
|  | jeden programowalne przyciski do sterowania - np. oświetleniem w panelu lub innym rodzajem połączenia; | Tak |  | dwa programowalne przyciski do sterowania - np. oświetleniem w panelu lub innym rodzajem połączenia - 2 pkt Jeden programowalny przycisk do sterowania - np. oświetleniem w panelu lub innym rodzajem połączenia - 0 pkt |
|  | możliwość głosowego połączenia miedzy personelem w trakcie wykonywania prac przy pacjencie; | Tak/Nie |  | możliwość głosowego połączenia miedzy personelem w trakcie wykonywania prac przy pacjencie - 2 pkt Brak możliwości głosowego połączenia miedzy personelem w trakcie wykonywania prac przy pacjencie - 0 pkt |
|  | moduł LAN do podłączenia PC; | Tak |  |  |
|  | połączenie wszystkich elementów za pośrednictwem nowoczesnej technologii LAN; | Tak |  |  |
|  | możliwość podłączenia systemu do 10 internetowych stacji radiowych; | Tak |  |  |
|  | siec oparta na oprze wodowaniu ftp lub utp; | Tak/Nie |  | Sieć oparta na oprze wodowaniu FTP lub UTP - 1 pkt Siec oparta na oprze wodowaniu standardowym - 0 pkt |
|  | możliwość natychmiastowej wymiany terminali - słuchawek z jednego typu na drugi; | Tak/Nie |  | możliwość natychmiastowej wymiany terminali - słuchawek z jednego typu na drugi - 2 pkt system bez możliwości natychmiastowej wymiany terminali - słuchawek z jednego typu na drugi - 0 pkt |
|  | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. | Tak podać i załączyć |  |  |
|  | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. | Tak załączyć |  |  |

8) Przedmiot zamówienia – System drzwi hermetycznych

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Drzwi hermetyczne przesuwne lub rozwierne systemowe z izolacją akustyczną. Parametry gazoszczelności dla drzwi o powierzchni 3,3 m2 +/- 5% (powierzchnia drzwi = szerokość x wysokość): wskaźnik wycieku przy nadciśnieniu/parciu +50 Pa 900 l/h lub mniejszy dopuszcza się wykazanie parametrów zamiennych: przepuszczalność powietrza przy nadciśnieniu/parciu +50 Pa 0,9m3/h lub mniejsza Do oferty należy dołączyć raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru drzwi wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań. | Tak podać i załączyć |  | wskaźnik wycieku równy 900 l/h przy +50 Pa - wykonawca uzyka 0 pkt wskaźnik wycieku mniejszy niż 900 l/h przy +50 Pa - wykonawca uzyska 8 pkt przepuszczalność 0,9 m3/h przy +50 Pa - wykonawca uzyska 0 pkt. przepuszczalność mniejsza niż 0,9 m3/h przy +50 Pa - 8 pkt |
|  | Drzwi hermetyczne przesuwne systemowe z izolacją akustyczną o współczynniku izolacji akustycznej min. RW 38 dB – raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwier-dzające spełnienie parametru izolacji akustycznej zgodne z normą EN ISO 717-1 lub równoważną wydany przez akredytowaną ( PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę. | Tak podać i załączyć |  | - za współczynnik izolacji Rw 38 dB wykonawca otrzyma - 0 pkt - za współczynik izolacji większy niż 38 dB wykonawca otrzyma - 8 pkt |
|  | Grubość ościeżnicy drzwi min 2mm gumowy profil uszczelniający skrzydło drzwiowe z ościeżnicą montowany na grzbiecie skrzydła dociskany do wgłębienia oścież-nicy | Tak podać |  |  |
|  | Grubość skrzydła drzwiowego min 35 mm wymagane dołączenie karty katalogowej produktu do oferty prze-targowej | Tak podać i załączyć |  |  |
|  | Uruchamianie automatyki do drzwi listwa uderzeniowa dł 1200 mm | Tak podać |  |  |
|  | Dodatkowe przyciski sterujące otwieraniem drzwi montowane w ościeżnicy drzwi – należy dołączyć kartę katalogową | Tak podać i załączyć |  |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń. Niejednoznaczne wypełnienie kolumny, które nie pozwala na określenie poziomu danego parametru będzie wiązało się z przyznaniem 0 pkt dla danego parametru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia oryginalnych katalogów producenta potwierdzające powyższe parametry.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| Defibrylator szt 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak |  |
| 2 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | Tak |  |
| 3 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 4 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 5 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | Tak |  |
| 7 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak |  |
| 8 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | Tak |  |
| 9 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Tak |  |
| 10 | Czas ładowania do energii 200 J maksymalnie 8 sekund | Tak |  |
| 11 | Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| 12 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| 13 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe, Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny | Tak |  |
| 14 | Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 minut ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak |  |
| 15 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: maksymalnie 5 godzin | Tak |  |
| 16 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 17 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | Tak |  |
| 18 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci– zintegrowane łyżki dla dorosłych/pediatryczne | Tak |  |
| 19 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 20 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak |  |
| 21 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 22 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak |  |
| 23 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| 24 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| 25 | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy - 1 szt. | Tak |  |
| 26 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane - 1 kpl. | Tak |  |
| 27 | Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych - 1 szt. | Tak |  |
| 28 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych - 1 kpl. | Tak |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii w dowolnym momencie | Tak |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych w dowolnym momencie | Tak |  |
| 31 | Możliwość podłączenia jednorazowych łyżek do defibrylacji wewnętrznej w co najmniej 5 rozmiarach: 2,5cm; 3,8cm; 5cm; 6,3cm; 8,9cm . | Tak |  |

| Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem i funkcją BMI 7 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Nośność min.199 KG | Tak |  |
| 2 | Podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g | Tak |  |
| 3 | Wymiary urządzenia max 295 x 835 x 420 mm | Tak |  |
| 4 | Wymiary platformy ważenia: min 270 x 75 x 275 mm | Tak |  |
| 5 | Waga nie większa niż 6,3 kg | Tak |  |
| 6 | Funkcje : TARA, HOLD, BMI , przełączanie zakresu ważenia, automatyczne wyłączanie | Tak |  |
| 7 | Zasilanie : bateryjne, zasilacz opcjonalnie | Tak |  |
| 8 | Czas pracy na bateriach do 70h ciągłej pracy ( ok. 10 000 ważeń na 1 komplecie baterii alkaicznych) | Tak |  |
| 9 | Teleskopowy wzrostomierz 75 - 200 cm | Tak |  |

| Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej szt 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| 1 | Stolik ze stali nierdzewnej - 3 półki | Tak |  |  |
| 2 | Konstrukcja stolika oraz blaty wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 3 | 4 koła gumowe z min. 2 hamulcami | Tak |  |  |
| 4 | wysokość – max 950 mm; | Tak |  |  |
| 5 | szerokość – max 865 mm; | Tak |  |  |
| 6 | głębokość – max 550 mm; | Tak |  |  |
| 7 | odległość między półkami – max 235mm. | Tak |  |  |
| Fotel do pobrań szt 1 |  |  |  |  |
| Nazwa: |  |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| 1 | Stolik ze stali malowanej proszkowo – kolor biały parcie, siedzisko i podłokietniki wykonane są z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym | Tak |  |  |
| 2 | 2 regulowane podłokietniki ( wysokość i kąt do 180° | Tak |  |  |
| 3 | wysokość – max 835 mm; | Tak |  |  |
| 4 | szerokość – max 895 mm; | Tak |  |  |
| 5 | głębokość – max 810 mm; | Tak |  |  |
| 6 | Masa maź 17,5 KG | Tak |  |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie max 125 Kg. | Tak |  |  |
| 8 | Wybór koloru tapicerki min. 16 kolorow | Tak |  |  |

| Termometr bezdotykowy 6 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Termometr służy do pomiaru temperatury na czole | Tak |  |  |
| 2 | Czas pomiaru: max 1 sekundy | Tak |  |  |
| 3 | Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD | Tak |  |  |
| 4 | Wybór trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów | Tak |  |  |
| 5 | Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru. | Tak |  |  |
| 6 | Funkcja pamięci z zachowaniem wartości min. 30 ostatnich wyników pomiaru. | Tak |  |  |
| 7 | Zakres pomiaru: temperatura ciała: 22,0°C – 42,9°C / 71,6°F – 109,0°F. | Tak |  |  |
| 8 | Margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: ±0,3°C. | Tak |  |  |
| 9 | Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 5–10 cm. | Tak |  |  |
| 10 | Tryb oszczędzania energii automatyczne wyłączenie: po upływie max 8 s. | Tak |  |  |
| 11 | Alarm w wypadku podwyższonej temperatury ciała | Tak |  |  |
| 12 | Zasilanie: DC3 V (baterie AA/2 sztuki). | Tak |  |  |
| 13 | Pobór mocy: ≤ 50mW. | Tak |  |  |
| 14 | Podstawowe wymiary max 150mm × 45mm × 90mm (długość × szerokość × wysokość). | Tak |  |  |
| 15 | Masa netto max 130 g (bez baterii). | Tak |  |  |
| 16 | Standardowe warunki działania urządzenia: | Tak |  |  |
| 17 | Temperatura robocza otoczenia: min. 16,5°C – 39,5°C. | Tak |  |  |
| 18 | Wilgotność względna:≤85%. | Tak |  |  |

| Cisnieniomierz naramienny 6 szt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Funkcja transmisji danych na urządzenie mobilne poprzez aplikację | Tak |  |
| 2 | Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 3 | Gwarantowana dokładność pomiaru podczas pompowania mankietu podać | Tak |  |
| 4 | Szybki i bardzo cichy pomiar ciśnienia krwi i tętna | Tak |  |
| 5 | Łatwy odczyt wyników na podświetlanym niebieskim wyświetlaczu LCD | Tak |  |
| 6 | Klasyfikacja wizualna ciśnienia krwi w/g WHO i ISH | Tak |  |
| 7 | Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg | Tak |  |
| 8 | Dokładność: tętno +/- 5 % | Tak |  |
| 9 | Wykrywa objawy arytmii serca (IHB) | Tak |  |
| 10 | Uniwersalny mankiet na ramię min 23 do 42 cm obwodu | Tak |  |
| 11 | Zakres pomiarowy ciśnienia: min 0 - 295 mmHg | Tak |  |
| 12 | Zakres pomiarowy tętna :min. 40 - 199 uderzeń/minutę | Tak |  |
| 13 | Średnia wyników z trzech ostatnich pomiarów (AVG) | Tak |  |
| 14 | Bardzo duży, podświetlany niebieski wyświetlacz | Tak |  |
| 15 | Pamięć 2 x 250 ostatnich wyników z datą i godziną | Tak |  |
| 16 | Wymiary: max 145mm x 135 mm x 50mm | Tak |  |
| 17 | Zasilacz w zestawie | Tak |  |

| Leżanka medyczna 6 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Stół wykonany jest z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. | Tak |  |
| 2 | Segmenty leża oraz zagłówka są tapicerowane. Do wyboru min 10 kolorów | Tak |  |
| 3 | Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka realizowana jest za pomocą rastomatów poprzez podniesienie segmentu, a potem ustalenie pod pożądanym kątem. | Tak |  |
| 4 | Całkowita długość, 1900 ± 15mm | Tak |  |
| 5 | Całkowita szerokość, 550 ± 15 mm | Tak |  |
| 6 | Całkowita wysokość, 550 ± 15mm | Tak |  |
| 7 | Kątowa regulacja segmentu zagłówka, + 45° do – 30 (± 5°) | Tak |  |
| 8 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie, 180kg | Tak |  |

| Taboret medyczny z oparciem szt.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Taboret lekarski z dużym oparciem wykonanym z materiału odpornego na dezynfekcję do wyboru min. 10 kolorów | Tak |  |
| 2 | Regulacja wysokości wysokość, min 590 - 780 mm | Tak |  |
| 3 | Średnica siedziska, min. 390 mm | Tak |  |
| 4 | Grubość siedziska, min. 100mm | Tak |  |
| 5 | Średnica podstawy, min 600mm | Tak |  |
| 6 | Wysokość oparcia, min. 280mm | Tak |  |
| 7 | Podstawa chromowana wyposażona w kółka z tworzywa | Tak |  |

| Parawan 3+ 6 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | 3 szt parawan montowany do konstrukcji sufitu podwieszanego dla Sali obserwacyjnej odporny na srodki dezynfekcyjne | Tak |  |
| 2 | 6 szt parawan jednoskrzydłowy mobilny min 160 cm wysokość i szerokość ok 80-95 cm | Tak |  |

| Wózek inwalidzki szt.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Wykonany z aluminium | Tak |  |
| 2 | Rączki oparcia łamane w połowie | Tak |  |
| 3 | Rozmiary siedziska min. 46 cm. Głębokość min 40 cm | Tak |  |
| 4 | Hamulce dla osoby towarzyszącej powoduje pełną kontrolę nad wózkiem podczas przewożenia osób siedzących. | Tak |  |
| 5 | Kieszeń za oparciem na podręczne rzeczy. Wygodna poduszka na siedzisko i oparcie z tapicerka z materiału zapewnia odpowiednią wentylację. | Tak |  |
| 6 | Nośność min. 120 kg | Tak |  |
| 7 | Waga wózka max 17 kg | Tak |  |
| 8 | koła przednie krypton, koła tylne krypton, koła na szybkozłączce. | Tak |  |
| 9 | Kąt nachylenia oparcia: 5° | Tak |  |

| schodołaz szt.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | masa całkowita wyrobu – maź 60 kg | Tak |  |
| 2 | masa modułu napędowego – max 48 kg | Tak |  |
| 3 | masa dyszla - 12 kg | Tak |  |
| 4 | dopuszczalne obciążenie - max 130 kg | Tak |  |
| 5 | moc silnika - 300W+40W (trakcja+podnoszenie) | Tak |  |
| 6 | wskaźnik - świetlny wskaźnik punktu równowagi w technologii LED | Tak |  |
| 7 | największe wymiary -max 145 x 69 x 99 cm | Tak |  |
| 8 | minimalna szerokość klatki schodowej - 80 cm | Tak |  |
| 9 | minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “L”) - 98 x 98 cm | Tak |  |
| 10 | minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “U”) - 98 x 170 cm | Tak |  |
| 11 | minimalne nachylenie schodów - 70% = (35°) | Tak |  |
| 12 | manewrowanie produktu - wysuwane elektrycznie koła ułatwiające manewrowanie po płaskim podłożu | Tak |  |
| 13 | maksymalna prędkość (z naładowanym akumulatorem) - 15 (stopnie/minutę) | Tak |  |
| 14 | parametry akumulatora - 12V. 27 A/h | Tak |  |
| 15 | parametry zasilania ładowarki - 100+240V; 50-60Hz | Tak |  |
| 16 | średnia wytrzymałość naładowania baterii (dla pasażera o wadze 130 kg) - 22 pięter | Tak |  |
| 17 | zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę - 4 piętra | Tak |  |
| 18 | czas ładowania akumulatorów - 8 godz. | Tak |  |
| 19 | temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu) - -10 + 50°C | Tak |  |
| 20 | przedział temperatury bezpiecznego użytkowania - 0 + 40°C | Tak |  |
| 21 | zmierzony poziom hałasu < 70 dB | Tak |  |
| Wieszak kroplówki szt.2 |  |  |  |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Stojak na podstawie jezdnej budowa: wieszak, pokrętło/zacisk, statyw, pięcionóg z kółkami jezdnymi, śruba mocująca | Tak |  |
| 2 | Średnica podstawy: max 690 mm | Tak |  |
| 3 | Wysokość: min. 1150 – 2000 mm | Tak |  |

| Fotel zabiegowy szt. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | fotel medyczny wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. | Tak |  |
| 2 | regulacji wysokości zespołu siedziska, która realizowana jest za pomocą kolumny elektrycznej, regulację kąta pochylenia segmentu oparcia pleców | Tak |  |
| 3 | regulację kąta pochylenia segmentu siedziska, regulację kąta pochylenia segmentu podudzia zintegrowanego z segmentem siedziska za pomocą siłowników elektrycznych (napędów elektrycznych). | Tak |  |
| 4 | segment podudzia posiada regulowany podnóżek wzdłuż segmentu podudzia realizowany poprzez sprężynę gazową | Tak |  |
| 5 | Całkowita długość fotela, max 2200 mm | Tak |  |
| 6 | Całkowita szerokość fotela, max 910mm | Tak |  |
| 7 | Zakres regulacji wysokości (leża), min. 550 – 970 mm | Tak |  |
| 8 | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców, min. 70° | Tak |  |
| 9 | Trendelenburg segmentu oparcia pleców, – 15° ± 2° | Tak |  |
| 10 | Koła podwójne, każde blokowane 100-120 mm | Tak |  |
| 11 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie, min 170 kg | Tak |  |
| 12 | Sterowanie pilotem | Tak |  |
| 13 | Pozycja wyjściowa fotela uzyskiwana przez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku na pilocie | Tak |  |
| 14 | Uchwyt na przescieradło jednorazowe w standardzie | Tak |  |

| Statyw medyczny szt.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Stojak na podstawie jezdnej budowa: wieszak, pokrętło/zacisk, statyw, pięcionóg z kółkami jezdnymi, regulacja wysokości | Tak |  |
| 2 | Wyposażony w 4 haki na plyny infuzyjne | Tak |  |
| 3 | Listwa elektryczna min 3 gniazda | Tak |  |

| Pompa infuzyjna objętościowa szt. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Duży, kolorowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości i kontraście, min | Tak |  |
| 2 | Intuicyjny interfejs użytkownika | Tak |  |
| 3 | Ekran dotykowy min. 3 cale oraz klawiatura numeryczna | Tak |  |
| 4 | Automatyczny system instalacji zestawu infuzyjnego | Tak |  |
| 5 | Bardzo krótki czas do rozpoczęcia infuzji | Tak |  |
| 6 | Równomierność infuzji Infuzja w różnych jednostkach: ng, µg, mg, g, µEg, mEg, Eg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ. Jednostka/kg, lb, in², m²/ min, h, 24h. | Tak |  |
| 7 | Zaawansowana i intuicyjna w obsłudze biblioteka leków | Tak |  |
| 8 | Szeroki wybór typów i jednostek infuzji | Tak |  |
| 9 | Zaawansowane rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo infuzji | Tak |  |
| 10 | Integracja ze szpitalnymi bazami danych (HIS/PDMS). | Tak |  |
| 11 | Czas pracy akumulatora do 15h | Tak |  |
| 12 | Infuzja ciagła, okresowa, profilowa i TPN | Tak |  |
| 13 | Manualny i automatyczny bolus | Tak |  |
| 14 | Tryb dzienny i nocny | Tak |  |

| Holter EKG szt. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | rejestracja 3 lub 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 2 | rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni | Tak |  |
| 3 | podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej | Tak |  |
| 4 | detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji | Tak |  |
| 5 | karta microSDHC do zapisu danych EKG | Tak |  |
| 6 | klawiatura dotykowa z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| 7 | menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury | Tak |  |
| 8 | dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG | Tak |  |
| 9 | możliwość podglądu danych pacjenta | Tak |  |
| 10 | opcje zmiany parametrów takich jak: - tryb wyświetlania grup - tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeni - typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe) - data i godzina - tryb Online (możliwość połączenia bezprzewodowego) - język | Tak |  |
| 11 | wybór trybu pracy: Optimal (częstotliwość próbkowania 250 Hz) lub Extended (częstotliwość próbkowania 2000 Hz) | Tak |  |
| 12 | trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora | Tak |  |
| 13 | sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP | Tak |  |
| 14 | uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach | Tak |  |
| 15 | uruchomienie rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową przez oprogramowanie | Tak |  |
| 16 | rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | Tak |  |
| 17 | filtr izolinii 0,05 Hz | Tak |  |
| 18 | funkcje oszczędności energii baterii | Tak |  |
| 19 | współpraca z oprogramowaniem PC | Tak |  |

| Aparat EKG na wózku szt. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | elektrokardiograf z rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG wózek drukarka laserowa monochromatyczna kabel EKG elektrody przyssawkowe EPP elektrody kończynowe klipsowe EKK kabel zasilający | Tak |  |
| 2 | prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | Tak |  |
| 3 | wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; drukowanie wybranej grupy: - 1 kanał - (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) - 3 kanały w układzie standardowym - (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6) - 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6) - 6 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 6 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 12 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 12 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6) | Tak |  |
| 4 | możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | Tak |  |
| 5 | zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | Tak |  |
| 6 | regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund | Tak |  |
| 7 | zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | Tak |  |
| 8 | wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | Tak |  |
| 9 | definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | Tak |  |
| 10 | zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG | Tak |  |
| 11 | wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 | Tak |  |
| 12 | wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak |  |
| 13 | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| 14 | możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | Tak |  |
| 15 | łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | Tak |  |
| 16 | baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań | Tak |  |
| 17 | przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | Tak |  |
| 18 | automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Tak |  |
| 19 | wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |
| 20 | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
| 21 | praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | Tak |  |
| 22 | możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz - filtr dolnoprzepustowy (v.07.225): 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz - filtr autoadaptacyjny (v.07.225) | Tak |  |
| 23 | detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | Tak |  |
| 24 | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  |
| 25 | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | Tak |  |
| 26 | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
| 27 | eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL | Tak |  |
| 28 | przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | Tak |  |
| 29 | współpraca z oprogramowaniem PC | Tak |  |
| 30 | wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki | Tak |  |
| 31 | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | Tak |  |

| Myjnia Dezynfektor szt. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje na mocz) i misek do mycia chorych. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4[”], odpływ kanalizacyjny 100[mm] w podłodze lub ścianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do ściany i do podłogi) ), w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych. | Tak |  |
| 3 | Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość 500 [mm] głębokość 500 [mm] wysokość 1450 [mm] | Tak |  |
| 4 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni | Tak |  |
| 5 | Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) | Tak |  |
| 6 | Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność | Tak |  |
| 7 | Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie. | Tak |  |
| 8 | Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 9 | Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną. | Tak |  |
| 10 | Obudowa wykonane w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304. | Tak |  |
| 11 | Komora wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykończeniem lustrzanym o grubości min. 1,5 mm | Tak |  |
| 12 | Komora mycia prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożami, z izolacją termiczną. | Tak |  |
| 13 | Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych. | Tak |  |
| 14 | Komora mycia wyposażona w przyłącze do pomiaru temperatury wewnątrz komory oraz temperatury mytych wyrobów podczas cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 15 | Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek. | Tak |  |
| 16 | Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych dysz natryskowych, łączna ilość dysz natryskowych min. 10, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej (niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych). | Tak |  |
| 17 | Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 18 | Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów. | Tak |  |
| 19 | Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 20 | Możliwość podłączenia drukarki do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 21 | Wyposażona w interfejs do podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC | Tak |  |
| 22 | Wyposażona w interfejs do podłączenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cyklów mycia i dezynfekcji oraz możliwość zdalnego dostępu i nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, służb szpitalnych) za pomocą sieci Internet. | Tak |  |
| 23 | Dezynfekcja termiczna mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A0 (możliwość zmiany wartości A0 wg wymagań użytkownika) i w oparciu o zadaną temperaturę i czas. | Tak |  |
| 24 | 2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 25 | Możliwość kalibracji czujników temperatury przez użytkownika przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem. | Tak |  |
| 26 | Wbudowany układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco-płuczącego) z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | Tak |  |
| 27 | Możliwość umieszczania min. 2 pojemników ze środkami chemicznymi pod komorą mycia w obrębie podstawy myjni. | Tak |  |
| 28 | Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia. | Tak |  |
| 29 | zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3 | Tak |  |
| 30 | moc maksymalna 3000 W | Tak |  |
| 31 | Moc pompy wody max. 390 W | Tak |  |
| 32 | Przyciski membranowe | Tak |  |
| 33 | zużycie wody na cykl normalny: ciepła maks: 9,4 litra, zimna maks:16,4 litra | Tak |  |
| 34 | Orurowanie wykonane z miedzi | Tak |  |
| 35 | Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu | Tak |  |
| 36 | Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką) | Tak |  |

| Pojemnik do przechowywania próbek w ciekłym azocie szt. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |  |
| Typ: |  |  |  |
| Wytwórca: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2020, fabrycznie nowy, niepowystawowy) |  |  |  |
| Lp. | OPIS | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I WARUNKÓW | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1 | Ultradżwiekowy czujnik poziomu LN2 standard | Tak |  |
| 2 | Pojemność (litry) 60 | Tak |  |
| 3 | Liczba stelaży 4 | Tak |  |
| 4 | Liczba pudełek/stelaż 4 | Tak |  |
| 5 | Liczba próbówek/pudełko 100 | Tak |  |
| 6 | Pojemność całkowita (próbówki 2ml) 1600 | Tak |  |
| 7 | Odparowanie (Litry/doba) nie więcej niż 0.87 | Tak |  |
| 8 | Średnica szyjki (cm) 210 – 220 mm | Tak |  |
| 9 | Wymiary (średnica x wysokość) 555 – 625 mm | Tak |  |
| 10 | Waga – poniżej 42,5 KG | Tak |  |