## Załącznik nr 3 do SIWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawę odczynników do wykonywania badań immunochemicznych wraz  dzierżawą analizatorów (głównego i typu back-up)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunochemicznych wraz  dzierżawą analizatorów (głównego i typu back-up) do ich wykonywania

## Załącznik nr 3 do SIWZ

# Zestawienie parametrów granicznych

Urządzenie:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

| Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Główny, w pełni automatyczny analizator immunochemiczny wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku oraz nowy analizator typu back-up. Oba analizatory z podajnikami automatycznymi, komputerami, monitorami, drukarkami zewnętrznymi oraz UPS-ami (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | tak |  |  |
| Wydajność głównego analizatora immunochemicznego minium 150 ozn./godz. | tak |  |  |
| Dla analizatora głównego możliwość jednoczesnej dostępności minimum 25 różnych parametrów | tak |  |  |
| Wydajność analizatora immunochemicznego typu back-up; minimum 75 ozn./godz. | tak |  |  |
| Dla analizatora typu back-up możliwość jednoczesnej dostępności minimum 16 różnych parametrów | tak |  |  |
| Analizatory immunochemiczne główny i typu back-up wykorzystujące te same odczynniki (odczynniki kompatybilne pomiędzy analizatorami, o tych samych zakresach referencyjnych i interpretacji wyników) | tak |  |  |
| Oba analizatory wykonujący wszystkie oznaczenia wymienione w formularzu asortymentowo - cenowym | tak |  |  |
| Dla obu analizatorów jakość testu do oznaczania ultraczułej troponiny zgodna z rekomendacjami ESC i PTK | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne z podajnikami i systemem ciągłego ładownia próbek bez konieczności przerywania pracy analizatorów | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne: - gotowe do pracy przez całą dobę – przejście z funkcji spoczynkowej w funkcję pracy max. po 10 minutach | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne: - pracujące w systemie swobodnego dostępu („random access”) | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne dozujące materiał badany za pomocą końcówek jednorazowych (system eliminujący kontaminację próbek badanych ) | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne wykrywające mikroskrzepy, pęcherzyki powietrza w próbkach badanych lub zbyt małą ilość próbki badanej | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne określające i komunikujące o ilości odczynników znajdujących się aktualnie na pokładzie analizatora | tak |  |  |
| Zastosowanie w obu analizatorach immunochemicznych gotowych do użycia odczynników | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne pozwalające na pracę z pierwotną próbką badaną (z możliwością wstawiania próbek różnej wielkości) i/lub z próbką umieszczoną w naczyniu wtórnym | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne pozwalające na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 30 minut | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne posiadające pojemną pamięć pozwalająca na przechowywanie minimum 2000 wyników oznaczeń (badania i kontrolne) | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne z oprogramowaniem pozwalającym na prowadzenie i analizę statystyczną systemu kontroli jakości (QC) – możliwość wizualizacji graficznej | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne umożliwiające zdefiniowanie własnych zakresów wartości referencyjnych dla różnych grup pacjentów (w zależności od wieku i płci) | tak |  |  |
| Zaznaczanie wyników patologicznych (tzw. „flagowanie”) | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne wyróżniające się przyjaznym oprogramowaniem, pozwalającym na podłączenie do systemu informatycznego laboratorium (dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem i komputerem zewnętrznym) | tak |  |  |
| Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanych analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt wykonawcy | tak |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne pozwalające na zminimalizowanie zakresu czynności konserwacyjnych | tak |  |  |
| Oba analizatory (główny i typu back-up) dające możliwość pracy z system identyfikacji kodów kreskowych | tak |  |  |
| Dostarczenie i podłączenie do obu analizatorów (głównego i typu back-up) na koszt oferenta zewnętrznych drukarek służących do drukowania etykiet na probówki: - interfejs drukarki umożliwiający podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (podłączenie na koszt oferenta) - termo transferowa technologia druku - wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi - automatyczna kalibracja nośników - licznik przebiegu | tak |  |  |
| W przypadku awarii któregoś z analizatorów immunochemicznych przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin roboczych | tak |  |  |
| Możliwość dostarczenie analizatorów zastępczych (podobnej generacji) w przypadku awarii któregoś z aparatów trwającej dłużej niż 4-5 dni | tak |  |  |
| Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do obu analizatorów obowiązujące w okresie umowy | tak |  |  |
| Bezpłatna i udokumentowana walidacja obu analizatorów immunochemicznych raz do roku i po każdej naprawie serwisowej | tak |  |  |
| Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi obu analizatorów immunochemicznych | tak |  |  |
| Dostarczenie podczas instalacji obu analizatorów immunochemicznych instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |  |
| Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 2 dni kalendarzowych | tak |  |  |
| W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku - dla parametrów, których deklarowana ilość w ciągu roku wynosi 600 lub więcej oraz 1 raz w roku - dla parametrów, których deklarowana ilość w ciągu roku jest mniejsza niż 600) - na koszt oferenta - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości Labqality. Kontrola powinna obejmować wszystkie oznaczane - przez zamawiającego - parametry wykonywane na dostarczonych analizatorach immunochemicznych. | tak |  |  |
| Dostarczenie i bezpłatny serwis (w okresie trwania umowy) fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej pracującej zakresie obrotów 300- 4.300 min-1, z wirnikiem horyzontalny 4x200 ml wraz z wyposażeniem. Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu wirówki za ustaloną opłatą | tak |  |  |
| Użyczenie i bezpłatny serwis (w okresie trwania umowy) wirówki laboratoryjnej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2011 roku zakresie obrotów 300- 4.300 min-1, z wirnikiem horyzontalny 4x200 ml wraz z wyposażeniem. Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu wirówki za ustaloną opłatą. | tak |  |  |
| Użyczenie i bezpłatny serwis (w okresie trwania umowy) klimatyzatora, do pomieszczenia o kubaturze 70 m3, w którym będzie znajdował się analizator, w celu zapewnienia jego sprawnego działania w różnych porach roku. Klimatyzator powinien spełniać wymogi ustawy Dz,U. Nr 75 z 2002 r poz. 690. Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu klimatyzatora za ustaloną opłatą. | tak |  |  |
| Użyczenie i bezpłatne serwisowanie (na czas trwania umowy) fabrycznie nowej szafy chłodniczej – pracującej w zakresie temperatur od +1 do +10 0C- z dzielonymi przeszklonymi drzwiami, o pojemności minimum 700 l; zaopatrzone w wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza oraz rejestrator temperatury; automatyczne odszranianie;. Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu chłodziarki za ustaloną opłatą. | tak |  |  |
| Dostarczenie i zamontowanie nowych rolet okiennych (4 sztuki) pochłaniających światło i ułatwiających utrzymanie właściwych dla pracy analizatora temperatur. Rolety przeznaczone do pomieszczenia w którym znajdują się analizatory. | tak |  |  |
| ### PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| Wieloparametrowe analizatory immunochemiczne główny i typu back-up : |  |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne dające możliwość pracy z system identyfikacji kodów kreskowych: odczynników i/lub kalibratorów i/lub kontroli i/lub próbek badanych | 1 punkt – identyfikuje tylko odczynniki 1 punkt – identyfikuje tylko kalibratory 1 punkt – identyfikuje tylko kontrole 1 punkt – identyfikuje tylko próbki badane 2 punkty – identyfikuje tylko odczynniki i kalibratory 2 punkty – identyfikuje tylko odczynniki i kontrole 2 punkty – identyfikuje tylko odczynniki i próbki badane 2 punkty – identyfikuje tylko kalibratory i kontrole 2 punkty – identyfikuje tylko kalibratory i próbki badane 2 punkty – identyfikuje tylko kontrole i próbki badane 3 punkty – identyfikuje tylko odczynniki, kalibratory i próbki badane 3 punkty – identyfikuje tylko odczynniki, kontrole i próbki badane 3 punkty – identyfikuje tylko odczynniki, kalibratory i kontrole 3 punkty – identyfikuje tylko kontrole, kalibratory i próbki badane 5 punktów - identyfikuje odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki badane |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne umożliwiające ograniczenie ilości wykonywanych kalibracji | 0 punktów – kalibracja wykonywana przy każdym przystąpieniu do badań 1 punkt – kalibracja wykonywana codziennie 2 punkty – kalibracja wykonywana co 7 dni 3 punkty – kalibracja wykonywana co 14 dni 5 punktów – kalibracja wykonywana co 28 dni |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne umożliwiające ograniczenie liczby materiałów kontrolnych | 0 punktów – każde oznaczenie wymaga własnego materiału kontrolnego 2 punkty – maksymalnie 10 różnych materiałów kontrolnych 5 punkty – maksymalnie 5 różnych materiałów kontrolnych |  |  |
| Oba analizatory immunochemiczne umożliwiające pracujące na odczynnikach, które eliminują wpływ przeciwciał hetrofilnych (HAMA) na wynik badania | 0 punktów – brak eliminacji wpływu p/ciał heterofilnych (HAMA) 5 punktów – eliminacja wpływu p/ciał heterofilnych (HAMA) |  |  |
| Zminimalizowanie czynności związanych z obsługą poszczególnych odczynników – brak konieczności codziennego przenoszenia reagentów z pokładu analizatorów do lodówki po wykonanej pracy | 0 punktów – istnieje konieczność 5 punktów – brak konieczności |  |  |
| Możliwość wprowadzanie danych do analizatora immunochemicznego za pomocą zarówno kolorowego ekranu dotykowego jak i klawiatury komputera | 2 punkty - tylko klawiatura komputera 2 punkty - tylko ekran dotykowy 5 punktów - klawiatura komputera i ekran dotykowy |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

...........................dnia................................                                              ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania  świadczeń

woli w imieniu Oferenta