Załącznik nr 3 do SIWZ/nr 2 do umowy nr AZ/...…/PN/1/2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu analizy moczu (analiza pasków testowych) i ocena elementów upostaciowanych zawartych w moczu i płynach z jam ciała  wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania.

# Zestawienie parametrów granicznych

Urządzenie:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

| Lp | ### Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny, fabrycznie nowy analizator, do odczytów pasków testowych przeznaczonych do analizy moczu (parametry fizykochemiczne) oraz analizator - wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2013 roku - do cyfrowej analizy obrazów mikroskopowych elementów upostaciowanych moczu i płynów z jam ciała. Do analizatorów powinny być dołączone zewnętrzne komputery i drukarki czarno-białe oraz UPS-y. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | tak |  |
| 2 | Konstrukcja analizatorów pozwalająca na opcjonalny dla użytkownika wybór pracy: oddzielnie do każdego z analizatorów (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) lub razem (analizatory pracujące synchronicznie) pozwalające na wykonanie badań z tej samej próbki – bez konieczności przenoszenia jej. | tak |  |
| 3 | System o wydajności pozwalającej na wykonanie pełnej analizy moczu minimum 40 oznaczeń / godzinę | tak |  |
| 4 | Wymagane parametry fizykochemiczne moczu : - Barwa - Klarowność - pH - Glukoza - Bilirubina - Ciała ketonowe - Erytrocyty; Leukocyty - Białko - Urobilinogen - Azotyny - Kwas askorbinowy - Ciężar właściwy moczu | tak |  |
| 5 | Ciężar właściwy moczu oceniany refraktometrycznie | tak |  |
| 6 | Analiza parametrów fizykochemicznych moczu z zastosowaniem minimum trzykrotnego pomiaru - z zastosowaniem trzech długości fal - każdego z pól testowych | tak |  |
| 7 | Analizator elementów upostaciowanych umożliwiający analizę elementów upostaciowanych bez konieczności wirowania próbki badanej (ograniczenie możliwości uszkodzenia elementów upostaciowanych przez wirowanie) | tak |  |
| 8 | Automatyczne, ilościowe oznaczanie elementów upostaciowanych w moczu niewirowanym: - Erytrocyty; Leukocyty - Kryształy - Bakterie - Wałki szkliste - Wałki patologiczne - Drożdże - Plemniki - Nabłonki płaskie - Nabłonki okrągłe - Śluz - Zlepy leukocytów | tak |  |
| 9 | Automatyczne, ilościowe oznaczanie elementów upostaciowanych (erytrocytów; leukocytów; wałków) w moczu niewirowanym, wyrażanym w jednostce objętości, pozwalającym na obliczanie liczby Addisa | tak |  |
| 10 | System pozwalający na wykonanie pełnej analizy moczu z objętości maksymalnie 5 ml moczu | tak |  |
| 11 | Komunikacja i obsługa analizatorów przez ekran dotykowy | tak |  |
| 12 | Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) pracujące w systemie swobodnego dostępu („random access”) | tak |  |
| 13 | Liczba próbek ładowanych jednorazowo do podajnika automatycznego minimum 40 | tak |  |
| 14 | Odczynniki gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizatory | tak |  |
| 15 | Liczba pasków ładownych jednorazowo na pokład analizatora – minimum 200; możliwość uzupełniania ilości pasków bez przerywania pracy analizatora | tak |  |
| 16 | Analiza elementów upostaciowanych opartych na metodzie mikroskopowej z wizualizacją obrazu na podstawie minimum 50 zdjęć danej próbki; zdjęcie pojedynczego elementu upostaciowanego | tak |  |
| 17 | Możliwość weryfikacji oraz klasyfikacji uzyskanych obrazów (zdjęć) przez użytkownika na ekranie monitora | tak |  |
| 18 | Opcjonalny wybór przez użytkownika sposobu wyrażania wyników tj. ilości elementów upostaciowanych: - W jednostce objętości (l) - W polu widzenia | tak |  |
| 19 | Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) posiadające pojemną pamięć pozwalająca na przechowywanie minimum 10 000 wyników badań każdy oraz łatwe ich poszukiwanie w bazie danych | tak |  |
| 20 | Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) z oprogramowaniem pozwalającym na prowadzenie codziennej kontroli jakości badań i analizę statystyczną systemu kontroli jakości (QC) – możliwość wizualizacji graficznej – wykresy Levey-Jenningsa | tak |  |
| 21 | Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) pozwalający użytkownikowi na zdefiniowanie własnych zakresów wartości referencyjnych oraz wprowadzenie dodatkowych kategorii elementów upostaciowanych moczu | tak |  |
| 22 | Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) wyróżniające się przyjaznym oprogramowaniem pozwalającym na podłączenie do systemu informatycznego laboratorium | tak |  |
| 23 | Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) dające możliwość podłączenia do sieci (dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem i komputerem zewnętrznym) | tak |  |
| 24 | Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanych analizatorów (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt oferenta | tak |  |
| 25 | Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) pozwalające na zminimalizowanie zakresu czynności konserwacyjnych | tak |  |
| 26 | Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) dające możliwość pracy z system identyfikacji kodów kreskowych | tak |  |
| 27 | Dostarczenie i podłączenie na koszt oferenta zewnętrznej drukarki służącej do drukowania etykiet na probówki: - interfejs drukarki umożliwiający podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (podłączenie na koszt oferenta) - termo transferowa technologia druku - wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi - automatyczna kalibracja nośników - licznik przebiegu | tak |  |
| 28 | Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatorów (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) obowiązujące w okresie umowy | tak |  |
| 29 | Bezpłatna walidacja analizatora raz do roku i po każdej naprawie serwisowej | tak |  |
| 30 | Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatorów (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych); szkolenie potwierdzone certyfikatem | tak |  |
| 31 | Dostarczenie podczas instalacji systemu instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
| 32 | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 3 dni kalendarzowych | tak |  |
| 33 | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku) - na koszt oferenta - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości Labqality; kontrola powinna obejmować wszystkie oznaczane - przez zamawiającego - parametry oznaczane na dostarczonych analizatorach (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) | tak |  |
| 34 | Utylizacja zużytych odczynników w sposób nie wymagający dodatkowych nakładów finansowych (możliwość wylewania bezpośrednio do kanalizacji); podłączenie do kanalizacji na koszt oferenta | tak |  |
| 35 | Możliwość dostarczenie analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych | tak |  |
| 36 | Jeżeli podczas awarii analizatora zaistnieje konieczności wykonania pilnych badań Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty ich wykonania oraz koszty transportu materiału; miejsce (laboratorium) wykonania powyższych badań zostanie określone przez Wykonawcę | tak |  |
| 37 | Dostarczenie i zamontowanie w pomieszczeniu, w którym będą znajdowały się znajdował analizatory mebli umożliwiających sprawną i bezkolizyjną obsługę analizatorów oraz ergonomiczne zarządzanie uzyskanymi wynikami badań. Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu mebli za ustaloną opłatą. | tak |  |
| #### KRYTERIA JAKOŚCIOWE |  |  |  |
| 1 | Możliwość wyboru przez użytkownika powiększenia pola widzenia dla właściwej oceny morfologii elementów upostaciowanych | - jedno pole widzenia – 10 pkt. - dwa pola widzenia - 30 pkt. - trzy i więcej – 50 pkt. |  |
| 2 | Magazyn odczynników na pokładzie analizatorów zapewniający całodobową gotowość pracy analizatora | tak – 50 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 3 | W przypadku awarii któregoś z analizatorów (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu maksymalnie: | - 24 godziny robocze – 50 pkt. - 48 godzin roboczych – 10 pkt. - 72 lub więcej godzin roboczych – 0 pkt. |  |
| 4 | Analizatory (czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych) wyposażone w system informujący użytkownika o zbyt małej objętości próbki badanej | tak – 50 pkt. nie – 0 pkt. |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w ocenie technicznej 200.

...........................dnia................................                                              ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania  świadczeń

woli w imieniu Oferenta