#### Załącznik Nr 3.2 do SIWZ – Opis parametrów technicznych

(uzupełnić i załączyć do oferty – jeżeli dotyczy)

ZADANIE NR 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu parametrów krytycznych oraz oznaczania (za pomocą elektrod) wybranych elektrolitów (w tym wapnia zjonizowanego) wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu parametrów krytycznych oraz oznaczania (za pomocą elektrod) wybranych elektrolitów (w tym wapnia zjonizowanego) wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania.

# PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA

Urządzenie:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2016 lub 2017r ), analizator parametrów krytycznych) wraz z UPS podtrzymującym zasilanie przez minimum 20 minut (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | tak |  |
| 2 | Wymagane czynności związane z obsługą analizatora ograniczone do: - Wprowadzenie kasety na pokład analizatora - Walidacja kasety po wprowadzeniu na pokład analizatora - Wymiana papieru w drukarce wewnętrznej - Podstawienie próbek oznaczanych | tak |  |
| 3 | Parametry mierzone: pO2; pCO2; pH; Na+; K+; Ca zjonizowany; glukoza; mleczany; hematokryt | tak |  |
| 4 | Parametry wyliczane: HCO3- aktualne; HCO3 std; BE (ecf); BE (B); sat O2; ct o2, wapń znormalizowany (nCa2+; THb) | tak |  |
| 5 | Maksymalnie szeroki zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego (przynajmniej 0,1- 5,0 mmol/l) | tak |  |
| 6 | Analizator parametrów krytycznych pracujący po zastosowaniu zintegrowanych wkładów (kaset) zawierających w układzie zamkniętym -odczynniki, materiały kontrolne na trzech poziomach; czujniki pomiarowe; hermetyczny pojemnik na odpady; igłę aspirującą | tak |  |
| 7 | Możliwość wykonywania oznaczeń z : - Surowicy - Krwi pełnej heparynizowanej (tętniczej i włośniczkowej) - Osocza - Inne materiały | tak |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed aspiracją mikroskrzepów | tak |  |
| 9 | Próbka badana podawana bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary | tak |  |
| 10 | Maksymalna objętość próbki dla oceny wszystkich parametrów wszystkich parametrów (gazometrii, elektrolitów, metabolitów) – 150 µl | tak |  |
| 11 | Całkowity czas pomiaru poniżej 100 sekund | tak |  |
| 12 | Stałe monitorowanie ilości badań w kasecie | tak |  |
| 13 | Brak konieczności odbiałczania igły aspiracyjnej i jej wymiany | tak |  |
| 14 | Każdorazowa walidacja nowo wprowadzanej kasety wykonanych z zastosowaniem materiału zewnętrznego | tak |  |
| 15 | Brak konieczności zużywania zasobów kasety na codzienne procedury kontrolne na trzech poziomach | tak |  |
| 16 | Brak konieczności zużywania zasobów kasety na kalibrację | tak |  |
| 17 | Analizator stale gotowy do pracy (24 godziny na dobę) | tak |  |
| 18 | Po zainstalowaniu, zintegrowany wkład (kaseta) walidowany za pomocą zewnętrznego materiału kontrolnego przed rozpoczęciem badań | tak |  |
| 19 | Całkowicie automatyczny system kontroli jakości (zastosowanie kontroli jakości 6 sigma; kontrola w czasie rzeczywistym automatyczne podjęcie przez system działań naprawczych bez konieczności ingerencji użytkownika | tak |  |
| 20 | Możliwość podłączenie analizatora do sieci WEB/Ethernet umożliwiającej (między innymi): - wgląd i wydruk danych Systemu Kontroli Jakości - wgląd i wydruk danych pacjenta oraz danych archiwalnych pacjenta - weryfikacja stanu działania analizatora w czasie rzeczywistym - zarządzanie operatorami (nadawanie uprawnień) | tak |  |
| 21 | Przyjazne oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
| 22 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych | tak |  |
| 23 | Wbudowana drukarka termiczna | tak |  |
| 24 | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku) Zamawiającego w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny jakości Labquality dla laboratoriów na koszt Oferenta | tak |  |
| 25 | Trwałość kaset i pozostałych materiałów zużywalnych - minimum 5 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium | tak |  |
| 26 | Kasety i pozostałe materiały zużywalne przechowywane w temperaturze pokojowej | tak |  |
| 27 | Konstrukcja analizatora ułatwiająca jego przesuwanie | tak |  |
| 28 | Raz do roku bezpłatna walidacja analizatora gazometrycznego, a w przypadku jego awarii po jej usunięciu | tak |  |
| 29 | Zminimalizowany zakres czynności konserwacyjnych | tak |  |
| 30 | W przypadku awarii analizatora gazometrycznego przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin roboczych | tak |  |
| 31 | Możliwość dostarczenie analizatora gazometrycznego zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 3 robocze | tak |  |
| 32 | Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora gazometrycznego obowiązujące w okresie umowy | tak |  |
| 33 | Bezpłatna instalacja analizatora gazometrycznego | tak |  |
| 34 | Bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi analizatora gazometrycznego zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez osoby, które zostaną przeszkolone | tak |  |
| 35 | Dostarczenie podczas instalacji analizatora gazometrycznego instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
| 36 | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 2 dni roboczych | tak |  |
| KRYTERIA JAKOŚCIOWE |  |  |  |
| 1 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | - tak 10 pkt - nie 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych/numeru ID pacjenta zarówno za pomocą ekranu dotykowego, klawiatury jak i bar kodów | - tak 10 pkt - nie 0 pkt |  |
| 3 | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 2 dni roboczych | - tak 20 pkt. - nie 0 pkt |  |
| 4 | Korekcja wyników do aktualnej temperatury pacjenta | - tak 60 pkt. - nie 0 pkt |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

...........................dnia................................                         ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

świadczeń woli w imieniu Oferenta