#### Załącznik Nr 3.3 do SIWZ – Opis parametrów technicznych

(uzupełnić i załączyć do oferty – jeżeli dotyczy)

ZADANIE NR 3

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunohematologii wraz z wyposażeniem dodatkowym niezbędnym do ich wykonania zapewniające ciągłość pracy Pracowni Immunohematologii (zgodne z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz z zapisami zawartymi w „Medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników  i wydawania obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” – wydanej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii; Warszawa 2014; ROZDZIAŁ 7)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników, materiałów zużywalnych i sytemu do wykonywania badań immunohematologicznych manualną metodą aglutynacji kolumnowej (na kartach/kasetach) zapewniające ciągłość pracy Pracowni Immunohematologii (zgodne z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz z zapisami zawartymi w „Medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników  i wydawania obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” – wydanej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii; Warszawa 2014; ROZDZIAŁ 7)

# Zestawienie parametrów granicznych

Urządzenie:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do badań immunohematologicznych nie starszy niż z 2013 z pracujący jako system składający się z minimum: wirówki, inkubatora i dwóch pipet automatycznych, czytnika do kart/kolum wraz z komputerem i monitorem, drukarką zewnętrzną oraz UPS (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | tak |  |
| 2 | System immunohematologiczny z zastosowaniem technologii rozdziału krwinek na kartach/kolumnach wypełnionych żelem separującym | tak |  |
| 3 | System immunohematologiczny z zastosowaniem technologii rozdziału krwinek na kartach/kolumnach wypełnionych żelem separującym, na którym można wykonywać wszystkie oznaczenia wymienione w formularzu asortymentowo - cenowym | tak |  |
| 4 | Wszystkie karty/kasety, odczynniki oraz zestaw do badań immunohematologicznych od tego samego producenta | tak |  |
| 5 | Oznaczenie antygenów układu ABO, antygenu D z układu Rh oraz izoaglutynin grupowych krwi na jednej karcie/kasecie | tak |  |
| 6 | Na każdej pojedynczej karcie/kasecie przeznaczonej do oznaczania antygenów układu ABO, antygenu D z układu Rh oraz izoaglutynin grupowych krwi możliwość wykonania kontroli wewnętrznej | tak |  |
| 7 | Badania przesiewowe przeciwciał (PTA i BTA) oraz właściwa próba zgodności w pośrednim teście antyglobulinowym wykonywana na karach/kasetach wypełnionych żelem z dodatkiem odczynnika antyglobulinowego (immunoglobuliny poli- i monowalentne) | tak |  |
| 8 | Inkubator przeznaczony do kart/ kaset serologicznych z niezależnie pracującymi dwoma blokami grzewczymi (umożliwiającymi przeprowadzenie reakcji w dwóch różnych interwałach czasowych) lub dwa inkubatory serologiczne | tak |  |
| 9 | Inkubator do kart/ kaset serologicznych zaopatrzony we wskaźnik czasu i temperatury inkubacji | tak |  |
| 10 | Wirówka serologiczna: - o pojemności minimum 24 kart/kaset - posiadająca wyświetlacz czasu i prędkości wirowania | tak |  |
| 11 | Automatyczne wieloczynnościowe pipety serologiczne z funkcją wielokrotnego dozowania | tak |  |
| 12 | Dostarczenie czytnika do kart/kolum, z których odczyt może być przesyłany do elektronicznego systemu immunohematologicznego | tak |  |
| 13 | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia (nie wymagające dodatkowych czynności przygotowawczych) | tak |  |
| 14 | Wyniki uzyskane na kolumnach systemu immunohematologicznego dające możliwość dłuższego przechowywania w formie oryginalnej (do kilku dni) | tak |  |
| 15 | Termin ważności : - odczynników i materiałów zużywalnych: minimum 5 miesięcy od daty dostawy - krwinek: minimum 4 tygodnie od daty dostawy | tak |  |
| 17 | Raz do roku bezpłatna walidacja wirówki do kart/kaset serologicznych, inkubatora (inkubatorów) i pipet systemu a do badań immunohematologicznych, a w przypadku awarii ww. sprzętu bezpośrednio po jej usunięciu | tak |  |
| 18 | W czasie trwania umowy serwis, a jeżeli zajdzie taka konieczność aktualizacja, oprogramowania umożliwiającego rejestracje, archiwizowanie i drukowanie wyników badań immunohematologicznych oraz oprogramowania umożliwiającego obsługę Banku Krwi na koszt oferenta | tak |  |
| 19 | Dostarczenie czytnika do kart/kolum, z których odczyt może być przesyłany do elektronicznego systemu immunohematologicznego | tak |  |
| 20 | W czasie trwania umowy uczestnictwo (4 raz w roku) w krajowym programie zewnętrznej oceny jakości dla laboratoriów immunologii transfuzjologicznej organizowanej przez IHiT w Warszawie na koszt oferenta | tak |  |
| 21 | Możliwość podłączenia systemu immunohematologicznego do sieci (dwukierunkowa transmisja danych) pomiędzy analizatorem i komputerem zewnętrznym) na koszt oferenta | tak |  |
| 22 | System do badań immunohematologicznych wyposażony w czytniki kodów kreskowych (do identyfikacji próbek badanych, preparatów krwi i materiałów krwiopochodnych oraz odczynników ) | tak |  |
| 23 | Przyjazne oprogramowanie | tak |  |
| 24 | Zminimalizowany zakres czynności konserwacyjnych | tak |  |
| 25 | W przypadku awarii systemu immunohematologicznego przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin roboczych | tak |  |
| 26 | Możliwość dostarczenie systemu immunohematologicznego zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 3 robocze | tak |  |
| 27 | Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do systemu immunohematologicznego obowiązujące w okresie umowy | tak |  |
| 28 | Bezpłatna instalacja systemu immunohematologicznego | tak |  |
| 29 | Bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi systemu immunohematologicznego zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez osoby, które zostaną przeszkolone | tak |  |
| 30 | Dostarczenie podczas instalacji systemu immunohematologicznego instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
| 31 | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 2 dni roboczych | tak |  |
| KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA SYSTEMU DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH: |  |  |  |
| 1 | Wymagany metodyką badania czas inkubacji: - maksymalnie 15 minut - dłużej niż 15 minut | - 10 pk. - 0 pk. |  |
| 2 | - Ocena fenotypowa przeciwciał wykonywana z panelem minimum czterema różnymi rodzajami krwinek czerwonych - Ocena fenotypowa przeciwciał wykonywana z panelem minimum trzema różnymi rodzajami krwinek czerwonych - Ocena fenotypowa przeciwciał wykonywana z panelem mniejszym niż trzy różne rodzaje krwinek czerwonych | - 50 pkt. - 20 pkt. - 0 pkt. |  |
| 3 | Pipety z funkcją automatycznego sporządzania roboczej zawiesiny krwinek czerwonych (krwinki czerwone dawców w próbie zgodności) | - tak 10 pkt. - nie 0 pkt |  |
| 4 | Oznaczania antygenów układu ABO, antygenu D z układu Rh oraz izoaglutynin grupowych krwi bez konieczności inkubacji karty/kasety | - tak 10 pkt. - nie 0 pkt |  |
| 5 | Udokumentowana (załączenie kserokopii) pozytywna kwalifikacja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz RCKiK w Warszawie dotycząca oferowanego systemu do badań immunohematologicznych | - tak 10 pkt. - nie 0 pk |  |
| 7 | Udokumentowana (załączenie kserokopii) pozytywna kwalifikacja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz RCKiK w Warszawie dotycząca odczynników oraz kart/kolum przeznaczonych do oferowanego sytemu immunohematologicznego | - tak 10 pkt. - nie 0 pk |  |