Załącznik nr 3.1 do SIWZ (zadanie nr 1)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań mikroskopowych za pomocą metod immunofluorescencyjnych  wraz z dzierżawą aparatury do przygotowania szkiełek diagnostycznych oraz mikroskopu fluorescencyjnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań mikroskopowych za pomocą metod immunofluorescencyjnych  wraz z dzierżawą aparatury do przygotowania szkiełek diagnostycznych oraz mikroskopu fluorescencyjnego dostarczonych przez Wykonawcę .

# Zestawienie parametrów granicznych

Urządzenie:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

|  | ### Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r., umożliwiające zautomatyzowane przygotowywanie szkiełek mikroskopowych stosowanych w diagnostyce mikroskopowej w technikach immunofluorescencyjnych (etapy automatyczne: rozcieńczenie próbek badanych, nakładanie materiału badanego na szkiełka; inkubacja; płukanie). Do urządzenia powinien być dołączony zewnętrzny komputer, drukarka czarno-biała (laserowa) z zapasem tonerów umożliwiającym wydrukowanie ok. 10 tys. kopii oraz UPS oraz drukarka do drukowania kodów kreskowych. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | tak |  |
| 2 | Wszystkie niezbędne odczynniki (kompletne zestawy testowe) do wykonywania oznaczeń w technice immunofluorescencyjnej wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym | tak |  |
| 3 | Urządzenie, na którym można przygotowywać wszystkie wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym zestawy testowe | tak |  |
| 4 | Urządzenie pozwalające na zamkniecie obszaru roboczego podczas jego pracy | tak |  |
| 5 | Wydajność urządzenia; do 20 testów z listy roboczej | tak |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania minimum 10 różnych rozcieńczeń próbki badanej | tak |  |
| 7 | Komunikacja i obsługa urządzenia przez klawiaturę alfanumeryczną | tak |  |
| 8 | Urządzenie dozujące, zaopatrzone w igłę pipetującą próbki badane posiadającą własny system płuczący, który zapobiega kontaminacji próbek badanych | tak |  |
| 9 | Urządzenie dozujące, odczynniki zaopatrzone w igłę pipetującą posiadającą własny system płuczący, który zapobiega kontaminacji odczynników | tak |  |
| 10 | Urządzenie umożliwiające wykrycie skrzepów w próbkach badanych | tak |  |
| 11 | Urządzenie pozwalające na monitorowanie poziomu odczynników (pomiar pojemnościowy) | tak |  |
| 12 | Urządzenie nie wymagające rozcieńczania próbki poza analizatorem | tak |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w jednostkę płuczącą zaopatrzone w 8-kanałową głowice płuczącą (zapewnienie jednakowych warunków inkubacji dla całej płytki) | tak |  |
| 14 | Urządzenie wyróżniające się przyjaznym oprogramowaniem pozwalającym na podłączenie do systemu informatycznego laboratorium | tak |  |
| 15 | Urządzenie dające możliwość podłączenia do sieci (dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem i komputerem zewnętrznym) | tak |  |
| 16 | Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanego urządzenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt wykonawcy | tak |  |
| 17 | Urządzenie pozwalające na zminimalizowanie zakresu czynności konserwacyjnych | tak |  |
| 18 | Urządzenie dające możliwość pracy z system identyfikacji kodów kreskowych | tak |  |
| 19 | W przypadku awarii urządzenia przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48 godzin roboczych | tak |  |
| 20 | Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do urządzenia obowiązujące w okresie trwania umowy | tak |  |
| 21 | Możliwość dostarczenie urządzenia zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 4-5 dni | tak |  |
| 22 | Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi urządzenia | tak |  |
| 23 | Dostarczenie podczas instalacji urządzenia instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
| 24 | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku) - na koszt oferenta - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości. Kontrola powinna obejmować wszystkie oznaczane - przez zamawiającego - parametry . | tak |  |
| 25 | Użyczenie oraz bezpłatne serwisowanie (w okresie trwania umowy) mikroskopu fluorescencyjnego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015, ze światłem przechodzącym; zaopatrzony w lampę diodową typu LED o długości fali źródła światła minimum 460-490 nm; strumień świetlny 280 lm; filtry dla metody FITC – filtr wzbudzający/filtr emisyjny 460-490 nm/515 nm; filtr rozpraszający –510 nm; obrotowe ramię do zmiany obiektywów (10x, 20x, 40x, 100x); ergonomiczny tubus dwuokularowy; po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu mikroskopu fluorescencyjnego za ustaloną opłatą | tak |  |
| 26 | Użyczenie oraz bezpłatne serwisowanie (w okresie trwania umowy) kamery i adapteru przeznaczonego do oglądania i zapisywania cyfrowego obrazów z pod mikroskopu fluorescencyjnego; kamera kompatybilna z oprogramowaniem Windows 98 SE; Windows ME; Windows 2K; Windows 7 | tak |  |
| 27 | Użyczenie oraz bezpłatne serwisowanie mieszadła magnetycznego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015, (w okresie trwania umowy); mieszadło magnetyczne zasilane sieciowo, z regulacją obrotów od 80-1200/minutę (minimum); do mieszania cieczy o minimalnej objętości 2 l; pokrywa z płyty ceramicznej lub ze stali nierdzewnej; po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu mieszadła magnetycznego za ustaloną opłatą | tak |  |
| 28 | Dostarczenie oraz bezpłatne serwisowanie (w okresie trwania umowy) dwóch krzeseł, których konstrukcja zapewnia możliwie ergonomiczną pracę przy mikroskopie IIF: - profilowane siedzisko i oparcie - zaawansowany mechanizm ruchowy - siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem umożliwiającym jego zmywanie - nylonowa, stabilna i lekka podstawa jezdna o średnicy nie większej niż 650 mm | tak |  |
| 29 | Dostarczenie oraz bezpłatne serwisowanie (w okresie trwania umowy) chłodziarko-zamrażarki; każda wyposażona w osobne drzwi; chłodziarka o pojemności minimum 270 l; zamrażarka o pojemności minimum 80 l (zamrażarka umieszczona na dole); wysokość chłodziarko-zamrażarki minimum 200 cm; szerokość maksimum 70 cm; czas utrzymania temperatury przy braku zasilania minimum 15 godzin | tak |  |
| KRYTERIA JAKOŚCIOWE: |  |  |  |
| 26 | Dokładność pipetowania przez igłę systemu pipetującego: - minimum 1 μl - 3-5 μl - powyżej 5μl | 40 pkt. 10 pkt. 0 pkt |  |
| 27 | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu: - 3 dni kalendarzowych - 5 dni roboczych - powyżej 5 dni roboczych | 30 pkt. 20 pkt. 0 pkt |  |
| 28 | Brak konieczności podłączania urządzenia do stacji uzdatniania wody: - tak - nie | 30 pkt. 0 pkt |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

...........................dnia................................                                              ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania  świadczeń

woli w imieniu Oferenta