# Załącznik nr 3.2 do SIWZ (zadanie nr 2)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej, immunofiksacji/immuotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do ich wykonywania wyposażonego w automatyczny podajnik analizowanych próbek.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych dostarczonych przez Wykonawcę do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej, immunofiksacji/immuotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do ich wykonywania wyposażonego w automatyczny podajnik analizowanych próbek wraz z komputerem, drukarką i stosownym oprogramowaniem.

# PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA

Urządzenie:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

| CZĘŚĆ I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| 1. Analizator do rozdziału elektroforetycznego białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej, immunotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku wraz z komputerem, monitorem, zewnętrzną drukarką oraz UPS. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | tak |  |
| 2. Zestaw do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej i immunotypowania pozwalający na wyodrębnienie i oznaczenie frakcji białkowych: - albuminy - α1- globuliny - α2- globuliny - β-globuliny - γ-globuliny - frakcji nietypowych (w tym immunotypowanie) oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) | tak |  |
| 3. Oznaczanie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) zgodne z zaleceniami IFCC i NGSP | tak |  |
| 4. Bezpośrednia detekcja próbek badanych i kontrolnych, nie wymagająca osobnych procedur tj. utrwalania; barwienia i suszenia | tak |  |
| 5. Wydajność analizatora do wykonywania rozdziału białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej : minimum 20 ozn./godz. | tak |  |
| 6. Wydajność analizatora do wykonywania badań immunotypowania: minimum 2 ozn./godz. | tak |  |
| 7. Wydajność analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glikowanej (HbA1c): minimum 8 ozn./godz. | tak |  |
| 8. Możliwość wyboru jednostek (przy odczycie wyniku i jego wydruku) | tak |  |
| 9. Zaznaczanie wyników patologicznych i nietypowych (tzw. „flagowanie”) | tak |  |
| 10. Bogate i przyjazne oprogramowanie | tak |  |
| 11. Odczynniki podstawowe niezbędne do wykonywania oznaczeń pochodzące od jednego producenta | tak |  |
| 12. Wszystkie kontrole i kalibratory zmetrykowane i zwalidowane przez producenta dla oferowanego analizatora | tak |  |
| 13. Program statystyczny umożliwiający prowadzenie kontroli wewnętrznej (QC) rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej na minimum 2 poziomach oraz ich wizualizację na wykresach Levey-Jenningsa | tak |  |
| 14. Kontrola wewnętrzna immunotypowania na 1 poziomie (ocena jakościowa) | tak |  |
| 15. Kontrola wewnętrzna oznaczania hemoglobiny glikowanej na 2 poziomach | tak |  |
| 16. Analizator do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej wyposażony w pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników minimum 250 tys. próbek badanych i/lub kontrolnych | tak |  |
| 17. Analizator, który ma możliwość identyfikowania próbek badanych, kontrolnych i odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych | tak |  |
| 18. Możliwość bezpłatnego udziału Zamawiającego (2 razy do roku) w zewnątrz laboratoryjnej ocenie kontroli jakości (Labquality) wszystkich oznaczanych na analizatorze parametrów na koszt Oferenta | tak |  |
| 19. Możliwość dostarczenie analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych | tak |  |
| 20. Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora obowiązujące w okresie umowy | tak |  |
| 21. Bezpłatna walidacja analizatora raz do roku i po każdej naprawie serwisowej | tak |  |
| 22. Bezpłatna instalacja analizatora | tak |  |
| 23. Bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi analizatora zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez osoby, które zostaną przeszkolone | tak |  |
| 24. Dostarczenie podczas instalacji analizatora instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
| 25. Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 3 dni roboczych | tak |  |
| 26. Analizator wyposażony w dwukierunkowy interfejs komunikacyjny; Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanego analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy | tak |  |
| 27. Aktualizacja oprogramowania - w trakcie trwania umowy - na koszt producenta analizatora | tak |  |
| 28. W przypadku awarii analizatora przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48 godzin roboczych | tak |  |
| 29. Bezpłatne dostarczenie nie ujętych przez oferenta w umowie jakichkolwiek odczynników niezbędnych do wykonywania analiz | tak |  |
| ### CZĘŚĆ II – PARAMETRY OCENIANE |  |  |
| Parametr oceniany | Warunek | Opis parametru |
| 1. Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych. | 0 punktów - brak 10 punktów – tak |  |
| 2. Przy wykonywaniu oznaczeń danego typu możliwość dostawiania nowych próbek badanych podczas pracy aparatu | 0 punktów - brak 20 punktów – tak |  |
| 3. Analizator działający w 100% automatycznie – od momentu umieszczenia próbki pierwotnej aż do wydania wyniku | 0 punktów - brak 20 punktów – tak |  |
| 4. Konstrukcja analizatora, która pozwala izolować użytkownika od ekspozycji na opary odczynników (odczynniki „w obiegu zamkniętym”) | 0 punktów - brak 20 punktów – tak |  |
| 5. Odczynniki podstawowe do przeprowadzenia elektroforezy białek krwi immunotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej dostarczone w postaci gotowej do użycia | 0 punktów - brak 20 punktów - tak |  |
| 6. Odczynniki do rozdziału białek krwi, immunotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej bezpieczne dla użytkownika | 0 punktów - brak 10 punktów – tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

...........................dnia................................                         ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

świadczeń woli w imieniu Oferenta