Załącznik nr 3.3 do SIWZ (zadanie nr 3)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunochemii z zastosowaniem technologii ELISA wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunochemii z zastosowaniem technologii ELISA wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania dostarczonych przez Wykonawcę .

# Zestawienie parametrów granicznych

Urządzenie:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

|  | ### Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny (nowy wyprodukowany w 2016 lub 2017 roku) analizator do wykonywania oznaczeń techniką ELISA. Do analizatora powinny być dołączone: zewnętrzny komputery, drukarka oraz UPS. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | tak |  |
| 2 | Analizator dający możliwość jednoczesnego umieszczenia na pokładzie minimum 6 płytek titracyjnych przeznaczonych do różnych oznaczeń (tj. płytki opłaszczone różnymi antygenami i wykrywające różnej klasy przeciwciała) | tak |  |
| 3 | Analizator, na którym można wykonywać wszystkie oznaczenia wymienione w formularzu asortymentowo - cenowym | tak |  |
| 4 | Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym: - Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania Borrelia w surowicy w klasie IgG i IgM – składający się z pełnego, natywnego ekstraktu Borrelia burgdorferii; Borrelia garinii; Borrelia azfelii - Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania Borrelia w surowicy w klasie IgG – wzbogacony rekombinowanym, zwiększającym czułości oznaczania antygenem VIsE - Antygen użyty do testów oceniających skuteczność monitorowania leczenia boreliozy składający się z rekombinowanego VIsE | tak |  |
| 5 | Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym: - Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania Chlamydia trachomatis w klasie IgA i IgG stanowi natywnym antygen MOMP | tak |  |
| 6 | Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym: - Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania Chlamydia pneumoniea w klasie IgA, IgM i IgG stanowi szczep Chlamydia pneumoniae „CWL-29” | tak |  |
| 7 | Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym: - Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania Mycoplasma pneumoniae w klasie IgA, IgM i IgG stanowi ekstrakt szczepu Mac ATCC 15531 | tak |  |
| 8 | Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym: - Antygen użyty do testów ilościowych do oznaczania Campylobacter jejuni w klasie IgA i IgG stanowi ekstrakt szczepu ATCC 33291 | tak |  |
| 9 | Wymogi dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym: - Test pośredni do wykrywania bakterii z rodzaju Mycobacterium (M.teberculosis; M.bovis; M.africanum) - Antygen użyty w testach pośrednich do wykrywania bakterii z rodzaju Mycobacterium naśladujący peptydy białka ESAT-6; CFP-1-; TB7; (p4) - Zestaw probówek do pobierania krwi - do wykonywania testu pośredniego - do wykrywania bakterii z rodzaju Mycobacterium w celu zwiększenia swoistości oznaczenia musi zawierać minimum 4 rodzaje probówek | tak |  |
| 10 | Analizator umożliwiający przeprowadzenie procesu diagnostycznego w pełni zautomatyzowanego (od momentu załadowania próbek na pokład analizatora) do zakończenia badania i uzyskania rezultatów | tak |  |
| 11 | Analizator wyposażony w czytnik kodów, który automatycznie identyfikuje i lokalizuje wstawiane na pokład odczynniki, próbki badane i materiały kontrolne | tak |  |
| 12 | Dostarczenie i podłączenie na koszt oferenta zewnętrznej drukarki służącej do drukowania etykiet na probówki: - interfejs drukarki umożliwiający podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (podłączenie na koszt oferenta) - termo transferowa technologia druku - wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi - automatyczna kalibracja nośników - licznik przebiegu | tak |  |
| 13 | Analizator dozujący materiał badany za pomocą końcówek jednorazowych (system eliminujący kontaminacje próbek badanych ) rozpoznający typy końcówek | tak |  |
| 14 | Analizator wyposażony w funkcję automatycznego zliczania zużytych końcówek jednorazowych | tak |  |
| 15 | Kontrole, kalibratory i koniugaty gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizator | tak |  |
| 16 | Analizator wyposażony w czujniki i alarm poziomów odczynników/ cieczy | tak |  |
| 17 | Analizator wyposażony w funkcję automatycznego rozcieńczania i mieszania surowic i odczynników na płytach | tak |  |
| 18 | Analizator wyposażony w filtry o długości fali (minimum): - 405 nm - 450 nm - 492 nm - 570 nm - 620 nm - 690 nm | tak |  |
| 19 | Analizator dający możliwość wyboru przez użytkownika zakresu temperatur przebiegu procesu badawczego (zakres minimum 20-56 stopnie C) | tak |  |
| 20 | Analizator wyposażony w układ pipetujący pozwalający na pobieranie małych objętości materiał biologicznego (od 5 milkolitrów) | tak |  |
| 21 | Analizator pozostawiający minimalną objętość resztkową buforu płuczącego do 3 mikrolitrów na dnie wypukłym i do 4 mikrolitrów na dnie płaskim | tak |  |
| 22 | Ośmiokanałowa głowica płucząca | tak |  |
| 23 | Oprogramowanie analizatora pozwalające użytkownikowi na wykonywanie wszystkich – ujętych w formularzu asortymentowo- cenowym - testów | tak |  |
| 24 | Wykonanie („napisanie”) i wdrożenie – w trakcie trwania umowy – oprogramowania analizatora, które umożliwi wykonywanie testów ELISA – niezależnie od producenta testu i nie ujętego we wcześniejszej umowie – na koszt oferenta | tak |  |
| 25 | Oprogramowanie analizatora informujące użytkownika o nieprawidłowościach/ odchyleniach procedury badawczej | tak |  |
| 26 | Analizator wyposażony w specjalną osłonę ograniczającą możliwość zanieczyszczenia płytek titracyjnych artefaktami ze środowiska zewnętrznego | tak |  |
| 27 | Analizator posiadające pojemną pamięć pozwalająca na przechowywanie minimum 10 000 wyników badań każdy oraz łatwe ich poszukiwanie w bazie danych | tak |  |
| 28 | Analizator z oprogramowaniem pozwalającym na prowadzenie i analizę statystyczną systemu kontroli jakości (QC) – możliwość wizualizacji graficznej – wykresy Levey-Jenningsa | tak |  |
| 29 | Analizator umożliwiające zdefiniowanie własnych zakresów wartości referencyjnych dla różnych grup pacjentów (w zależności od wieku i płci) | tak |  |
| 30 | Analizator umożliwiające zdefiniowanie przez użytkownika własnych wyników jakościowych jak i wyniku ilościowego (na podstawie odczytu z krzywej kalibracji) | tak |  |
| 31 | Analizator wyróżniający się przyjaznym oprogramowaniem pozwalającym na podłączenie do systemu informatycznego laboratorium | tak |  |
| 32 | Analizator dający możliwość podłączenia do sieci (dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem i komputerem zewnętrznym) | tak |  |
| 33 | Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanego analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt wykonawcy | tak |  |
| 34 | Analizator pozwalający na zminimalizowanie zakresu czynności konserwacyjnych | tak |  |
| 35 | W przypadku awarii analizatora do technik ELISA przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48 godzin roboczych | tak |  |
| 36 | Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora obowiązujące w okresie trwania umowy | tak |  |
| 37 | Możliwość dostarczenie analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni | tak |  |
| 38 | Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora do technik ELISA | tak |  |
| 39 | Dostarczenie podczas instalacji analizatora do technik ELISA instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
| 40 | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 3 dni kalendarzowych | tak |  |
| 41 | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku) - na koszt oferenta - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości. Kontrola powinna obejmować wszystkie oznaczane - przez zamawiającego - parametry oznaczane na dostarczonym analizatorze do technik ELISA | tak |  |
| 42 | Dostarczenie i bezpłatny serwis (w okresie trwania umowy) wirnika horyzontalnego cytologicznego, z kompletem zawieszek oraz zestawem wkładek cytologicznych. Wirnik powinien być kompatybilny z wirówką MPW-351/R/RH. Rotor dostosowany do wirowania przy maksymalnych obrotach 2500RDM i maksymalnym przyspieszeniu 768RCF. Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu wirówki za ustaloną opłatą | tak |  |
| 43 | Dostarczenie i bezpłatne serwisowanie (na czas trwania umowy) fabrycznie nowej szafy chłodniczej – pracującej w zakresie temperatur od +1 do +10 0C- z dzielonymi przeszklonymi drzwiami, o pojemności minimum 700 l; zaopatrzone w wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza oraz rejestrator temperatury; automatyczne odszranianie;. Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu chłodziarki za ustaloną opłatą | tak |  |
| #### KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA ANALIZATORA DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ TECHNIKĄ ELISA |  |  |  |
| 1 | Maksymalna objętość płukania na studzienkę reakcyjną : - minium 2500 mikrolitrów - poniżej 2500 mikrolitrów | – 20 pkt. – 0 pkt. |  |
| 2 | Jednoczasowa możliwość użycia : - 4 różnych buforów płuczących - 3 różnych buforów płuczących - 2 różnych buforów płuczących - 1 buforu płuczącego | - 40 pkt. - 20 pkt. -10 pkt.- - 0 pkt. |  |
| 3 | Jednoczasowa możliwość użycia (dla różnych procedur badawczych) : inkubatora ogrzewanego i inkubatora pracującego w temperaturze pokojowej | tak – 20 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 4 | Analizator wyposażony w pompy dające możliwość pracy z różną szybkością | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 5 | Analizator, produkujący odpady, które można bezpośrednio usuwać do kanalizacji (potwierdzone w kartach charakterystyk odczynników) | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

...........................dnia................................                                              ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania  świadczeń

woli w imieniu Oferenta