Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

1) Przedmiot zamówienia – Kolumna wbudowana w podłogę  do obsługi wymiennych blatów– 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Zasilanie akumulatorowe, system podświetlenia podłogi z dwóch stron kolumny do zabiegów endoskopowych. | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| 2 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Zasilanie akumulatorowe zabezpieczające pracę systemu. | TAK |  |  |
| 3 | Ładowarka wewnętrzna (nie dopuszcza się ładowarek zewnętrznych) | TAK |  |  |
| 4 | Najniższe położenie kolumny bez blatu nie więcej niż 490mm. Najwyższe położenie kolumny bez blatu nie mniej niż 1040 mm. | TAK |  |  |
| 5 | Najniższe położenie kolumny z blatem ogólnochirurgicznym nie więcej niż 595 mm. Najwyższe położenie kolumny z blatem ogólnochirurgicznym nie mniej niż 1140 mm. Nie wliczając grubości materaca | TAK |  |  |
| 6 | Wysokość unoszenia kolumny min 530 mm | TAK |  | 530 do 549 - 0 pkt 550 mm- 10 pkt |
| 7 | Wymiary kolumny 310mm x 370 mm (±10mm) | TAK |  |  |
| 8 | Podstawa kolumny wbudowana w podłogę z możliwością obrotu o 360 | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość obsługi stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu i pilota bezprzewodowego. Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. Możliwość wyboru trybu jednoprzyciskowego obsługi panelu sterującego z automatyczna dezaktywacją tej funkcji. | TAK |  | Możliwość jedno-przyciskowego 10 pkt Brak tej możliwości 0 pkt |
| 10 | Kolumna stołu wyposażona w panel sterowania z wyborem i podświetleniem orientacji ułożenia pacjenta | TAK |  |  |
| 11 | Kolumna wyposażona w pilota bezprzewodowego z dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym. Pilot powinien być aktywowany poprzez ruch pilotem a nie przyciskiem . | TAK |  | Aktywowany ruchem pilot 10 pkt Przyciskiem - 0 pkt |
| 12 | Zakres przechyłów bocznych kolumn min. 30º w obie strony od poziomu - elektromechaniczny | TAK |  |  |
| 13 | Zakres przechyłu w pozycji Trendelenburga min. 45º | TAK |  |  |
| 14 | Zakres przechyłu w pozycji anty-Trendelenburga min. 45º | TAK |  |  |
| 15 | Kolumna wyposażona w funkcję reset realizowaną poprzez wciśnięcie zabezpieczonego osłoną przycisku umieszczonego na kolumnie stołu, na prawo od panelu sterowania. | TAK |  |  |
| 16 | Pilot bezprzewodowy wyraźnie podzielony na 3 sekcje: sterowanie blatem, sterowanie kolumną, wyświetlacz będący ekranem dotykowym informujący o aktualnych statusach | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość ustawienia 4 różnych prędkości ruchów stołu (25%, 50%, 75%, 100%) z poziomu pilota | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| 18 | Informacja na pilocie o min. orientacji ułożenia pacjenta, stanie naładowania akumulatora stołu i akumulatora pilota (pilot bezprzewodowy), osiągniętej pozycji „0” | TAK |  |  |
| 19 | Pilot wyświetla informacje o wysokości, kącie położenia stołu, segmentów blatu (min. nogi, plecy, przesuw, wysokość, trendelenburg/anty, przechył boczny). | TAK |  |  |
| 20 | Możliwość zapamiętania minimum 25 pozycji stołu oraz ich późniejszego przywoływania w razie potrzeby | TAK |  | Wartość minimalna 0 pkt wartość max 10 pkt |
| 21 | System antykolizyjny pozwalający na automatyczne zatrzymanie ruchu i funkcji stołu przy wykryciu kolizji. System antykolizyjny działający z obu stron blatu stołu (strona głowy i strona nóg), system działający geometrycznie (softwarowo) oraz dodatkowo wyposażony w czujnik nacisku który wykrywa nacisk/przeszkodę po obu stronach stołu. | TAK |  |  |
| 22 | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. | Tak załączyć |  |  |
| 23 | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. | Tak załączyć |  |  |

2) Przedmiot zamówienia – Ścienny panel medyczny – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Sala numer: 5/30 ; 5/30, 5/06, 5/07

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1- stanowiskowy ścienny panel medyczny (4 szt.) |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE z notyfikacją (załączyć certyfikat CE potwierdzający EN ISO 11197, deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC z późniejszymi zmianami) | Tak |  |  |
|  | Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; ISO 14001:2015; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2015 | Tak |  |  |
|  | Ścienna jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | Tak |  |  |
|  | Jednostronna ścienna medyczna jednostka zasilająca dla 1- stanowiska długości 1700mm, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. | Tak |  |  |
|  | Rury miedziane spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie: miedź i stopy miedzi – rury miedziane okrągłe bez szwu dedykowane do instalacji gazów medycznych i próżni. | Tak |  |  |
|  | Jednostka medyczna, front płaszczyzna robocza, korpus główny wykonany z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie- ELOX niewymagającego pokrycia żadną dodatkową warstwą farby proszkowej. Nie dopuszcza się malowania ścian frontowych panelu medycznego lub panelu wykonanego w celu zabezpieczenia powierzchni w technologii epoksydowania. | Tak |  |  |
|  | Jednostka mocowana do ściany, dolna krawędź panelu na wysokości ok. 1450mm od podłogi (dokładna wysokość do uzgodnienia z użytkownikiem w chwili składania zamówienia). | Tak |  |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front i osłony boczne bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. | Tak |  |  |
|  | Panel wykonany z aluminium oksydowanego elektrochemicznie odpornego na środki dezynfekujące w kształcie umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych pod kątem 30 stopni +/- 10% w stosunku do płaszczyzny podłogi. Korpus panelu medycznego wykonany z maksymalnie dwóch profili aluminiowych w technologii wielokomorowej tzn. ma posiadać minimum 6 separowanych komór (kanałów) a maksymalnie 8 komór. | Tak |  |  |
|  | Panel wykonany z aluminium oksydowanego elektrochemicznie odpornego na środki dezynfekujące w kształcie umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych pod kątem 90 stopni +/- 10% w stosunku do płaszczyzny podłogi. Korpus panelu medycznego wykonany z maksymalnie dwóch profili aluminiowych w technologii wielokomorowej tzn. ma posiadać minimum 8 separowanych komór (kanałów) a maksymalnie 9 komór. | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja jednostki medycznej z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych. | Tak |  |  |
|  | Jedno miejsce zasilania instalacji gazów medycznych dla całej jednostki medycznej, umieszczone po lewej lub prawej stronie panelu. | Tak |  |  |
|  | Podłączenie do instalacji gazów medycznych szpitala za pomocą rur miedzianych. Nie dopuszcza się elastycznych przewodów instalacji gazów medycznych. | Tak |  |  |
|  | Akcesoria wyposażenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny sprzętowe, drążki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  |  |
|  | Konstrukcyjne profile aluminiowe łączone trwale w sposób mechaniczny. Nie dopuszcza się łączenia konstrukcyjnych profili aluminiowych z zastosowaniem technologii nitowania. | Tak |  |  |
|  | Na frontowej ścianie panelu na płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny podłogi miejsce na terminal systemu - gniazda instalacji systemu przyzywowego lub innego systemu komunikacyjnego ( elementy systemu tzw. przyzywowego dostarcza producent oferowanego systemu). | Tak |  |  |
|  | Punkty poboru prądu, gniazda elektryczne rozmieszczone symetrycznie na frontowej ścianie jednostki po jej obu stronach, infuzyjnej i monitoringu. Nie dopuszcza się gniazd rozmieszczonych tylko po jednej ze stron - stronie infuzyjnej lub stronie monitoringu. | Tak |  |  |
|  | Wymaga się by separowany kanał elektryczny był umieszczony nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych. Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. Jednostka poprzez swoją budowę umożliwiająca w przyszłości użytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych oraz gniazd w ramkach. | Tak |  |  |
|  | Nie dopuszcza się by gniazda elektryczne w panelu były zainstalowane poniżej punktów poboru gazów medycznych | Tak |  |  |
|  | Na stanowisko w górnym separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. oświetlenie, instalacja 230V i instalacje niskoprądowe pochylonym pod kątem 30 stopni (+/- 10% ) w stosunku do płaszczyzny podłogi umiejscowionym nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych zainstalowane mają być gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm. Wyposażenie stanowiska: - 9 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą LED, gniazdo w kolorze białym, bez widocznych śrub montażowych - 3 x gniazdo ekwipotencjalne - 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, | Tak |  | Gniazdo z LED– 1 pkt. Gniazdo bez LED – 0 pkt. |
|  | Medyczna jednostka zasilająca nie emituje ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. | Tak |  |  |
|  | Na stanowisko w dolnym separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. oświetlenie, instalacja 230V i instalacje niskoprądowe pochylonym pod kątem 90 stopni (+/- 10% ) w stosunku do płaszczyzny podłogi umiejscowionym nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych zainstalowane mają być gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm. Wyposażenie stanowiska: - 9 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą LED, gniazdo w kolorze zielonym bez widocznych śrub montażowych - 3 x gniazdo ekwipotencjalne - 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, | Tak |  | Gniazdo z LED– 1 pkt. Gniazdo bez LED – 0 pkt. |
|  | Oświetlenie w panelu medycznym na stanowisko: - 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2000 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki - 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED , komponenty o maksymalnej mocy 28W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 4400 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali - 1 x oświetlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x3,5W - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części mostu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Osłony, dyfuzory źródeł świtała jednolite po całej długości jednostki, nie przeźroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczające olśnienie i nie przesłonięte żadnym elementem konstrukcyjnym np. blaszaną perforowaną osłoną. Moduły oświetlania ogólnego i nocnego umieszczone na górnej płaszczyźnie panelu emitujące prostopadle strumień światła na sufit. | Tak |  |  |
|  | 1 x oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo giętkim o długości min. 700mm o maksymalnej mocy 18W z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm. Natężenie oświetlenia minimum 80 000 lx z odległości 0,5m, barwa światła 4500K, współczynnik oddawania barw IRC min. RA95. Głowica oprawy wyposażona w uchwyt do pozycjonowania strumienia światła. Lampa zarejestrowana jako wyrób medyczny. | Tak |  |  |
|  | Panel medyczny na stanowisko wyposażony w punkty poboru gazów medycznych zainstalowane w dolnym kanale instalacyjnym ( standard do ustalenia na etapie zamówienia). - 2 x punkt poboru gazów medycznych, standard AGA, typ Tlen - O2 - 2 x punkt poboru gazów medycznych, standard AGA, typ Próżnia - VAC - 2 x punkt poboru gazów medycznych, standard AGA, typ Sprężone powietrze - AIR - 2 x Manometr + 1 x Wakuometr Wymaga się by ze względów ergonomicznych i funkcjonalno- ekonomicznych punkty poboru gazów medycznych umieszczone na prostopadłej do płaszczyzny podłogi (pod kątem 90 stopni) ścianie frontowej panelu medycznego. | Tak |  |  |
|  | Wymaga się by dostęp oraz wszelkie naprawy dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki. System poprzez swoją modułową budowę umożliwiający w przyszłości użytkownikowi w miejscu użytkowania montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych. Podstawa punktów poboru ma być połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnych złącz co umożliwia użytkownikowi w przypadku awarii kompletną wymianę punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1 : Systemy rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt 11.3 "Połączenia rurociągów". | Tak |  |  |
|  | Wymaga się by Instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur elastycznych, giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. | Tak |  |  |
|  | Na stanowisko szyna medyczna w standardzie DIN 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 o długości min. 400 mm zamontowana na froncie jednostki w jego górnej części o nośności min. 20kg. - 2 szt. Jedna po stronie infuzyjnej a druga po stronie monitoringu- wentylacji. Ściany na których zainstalowane są szyny medyczne DIN wzmocnione o grubości min. 3mm. Szyny medyczne zainstalowane centralnie nad punktami poboru gazów w taki sposób by poprzez swoje miejsce montażu umożliwiały równoczesne korzystanie z nich jak i punktów poboru przez dozowniki, nawilżacze itp. akcesoria używane na oddziale. | Tak |  | Powyżej i równo 20 kg – 10 pkt Poniżej 18 kg i nie mniej jak 15 kg – 0 pkt |
|  | Na stanowisko 1 x szyna medyczna DIN 25x10mm dł. min. 400mm, każda umieszczona na froncie panelu w jego dolnej części po stronie infuzyjnej. Nośność szyny min. 20kg. | Tak |  | Powyżej i równo 20 kg – 10 pkt Poniżej 18 kg i nie mniej jak 15 kg – 0 pkt |
|  | Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. | Tak |  |  |
|  | Pokrywy boczne wykonane z aluminium malowanego farba proszkową z otworami cyrkulacyjnymi, odwietrzającymi w przypadku nieszczelności i koncentracji gazów medycznych. Nie dopuszcza się pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych oraz by śruby mocujące pokrywy były widoczne na płaszczyźnie pokrywy. | Tak |  |  |
|  | Nad stanowiskiem do ściany zainstalowany system trzech obrotowych w zakresie min. 180 stopni wysięgników infuzyjnych, który jest wyposażonych w: - 1 x drążek infuzyjny ze stali nierdzewnej długości 900mm (+/-5%) z możliwością płynnej regulacji zmiany położenia w pionie w uchwycie ze stali nierdzewnej w obrotowym w zakresie 180 stopni wysięgniku łamanym o długości min. 1300mm (+/-5%) i nośności min. 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z płynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi. - 1 x mobilny drążek ø 20mm długości 700mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysięgniku prostym o długości min. L = 550mm i nośności min. 20kg. - 1 x mobilny drążek ø 20mm długości 550mm (+/-5%) i nośności min. 30kg ze stali nierdzewnej mocowany w uchwytu także ze stali nierdzewnej w obrotowym w zakresie 180 stopni wysięgniku prostym o długości min. L = 550mm (+/-5%). | Tak |  | Nośności pierwszego ramienia = 20kg bądź powyżej 20 kg, nośność drugiego ramienia = 20kg bądź powyżej 20kg, nośność trzeciego ramienia = 30kg bądź powyżej – 10 pkt Nośności pierwszego ramienia poniżej 20kg nie mniej jak 17kg, nośności drugiego ramienia poniżej 20kg nie mniej jak 17kg, nośność trzeciego ramienia poniżej 30kg nie miej jak 25kg - 0 pkt |
|  | 1 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni półka o wymiarach min. 300x250mm (+/-5% ) z uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Górna powierzchnia półki gładka, bez żadnych otworów. Powierzchnia półki wyprofilowana w taki sposób, aby elementy na niej postawione nie zsuwały się podczas poruszania kolumna (krawędzie wystające ponad poziom półki). Rogi półek wyoblane. Nośność póki min. 10 kg | Tak |  | Powyżej i równo 10 kg – 10 pkt. Poniżej 10 kg i nie mniej jak 8 kg – 0 pkt. |
|  | 1 x pionowy drążek o średnicy min. 28mm i długości min. 1000mmz uchwytem do szyny medycznej wraz modułowym ogrzewaczem do płynów infuzyjnych wykonanym z wytrzymałego tworzywa ABS z izolacja cieplna, odpornego na uderzenia i wysoką temperaturę z wbudowana aluminiowa anodowana platforma grzewcza posiadająca kształt kołyski zabezpieczająca worek infuzyjny przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu. Urządzenie wyposażone w wyłącznik główny, wyświetlacz temperatury, przycisk sterujący, z wbudowane minimum dwa termostaty zabezpieczające urządzenie i ogrzewany materiał przed przegrzaniem oraz ma wbudowany sensor temperatury z funkcja czujnika załadunku platformy – automatyczne podgrzewanie do zadanej temperatury lub automatyczne wyłączenie podgrzewania po zdjęciu worka z platformy grzewczej. | Tak |  |  |
|  | Wytrzymałość i nośność panelu medycznego i jego wyposażenia – testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4. | Tak |  |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | Tak |  |  |
|  | Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo wystąpienia do Oferenta z prośbą o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np. 500 mm odcinka potwierdzającego oferowane parametry. | Tak |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | Tak |  |  |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | Tak |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. | Tak |  |  |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | Tak |  |  |
|  | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. | Tak załączyć |  |  |
|  | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. | Tak załączyć |  |  |

3) Przedmiot zamówienia – Ścienny panel medyczny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Sala numer: 5/30

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać |  | Punktacja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 2- stanowiskowy ścienny panel medyczny (1 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE z notyfikacją (załączyć certyfikat CE potwierdzający EN ISO 11197, deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC z późniejszymi zmianami) |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; ISO 14001:2015; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2015 |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Ścienna jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jednostronna ścienna medyczna jednostka zasilająca dla 2- stanowisk długości 3400mm, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Rury miedziane spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie: miedź i stopy miedzi – rury miedziane okrągłe bez szwu dedykowane do instalacji gazów medycznych i próżni. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka medyczna, front płaszczyzna robocza, korpus główny wykonany z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie- ELOX niewymagającego pokrycia żadną dodatkową warstwą farby proszkowej. Nie dopuszcza się malowania ścian frontowych panelu medycznego lub panelu wykonanego w celu zabezpieczenia powierzchni w technologii epoksydowania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka mocowana do ściany, dolna krawędź panelu na wysokości ok. 1450mm od podłogi (dokładna wysokość do uzgodnienia z użytkownikiem w chwili składania zamówienia). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front i osłony boczne bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Panel wykonany z aluminium oksydowanego elektrochemicznie odpornego na środki dezynfekujące w kształcie umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych pod kątem 30 stopni +/- 10% w stosunku do płaszczyzny podłogi. Korpus panelu medycznego wykonany z maksymalnie dwóch profili aluminiowych w technologii wielokomorowej tzn. ma posiadać minimum 6 separowanych komór (kanałów) a maksymalnie 8 komór. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Panel wykonany z aluminium oksydowanego elektrochemicznie odpornego na środki dezynfekujące w kształcie umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych pod kątem 90 stopni +/- 10% w stosunku do płaszczyzny podłogi. Korpus panelu medycznego wykonany z maksymalnie dwóch profili aluminiowych w technologii wielokomorowej tzn. ma posiadać minimum 8 separowanych komór (kanałów) a maksymalnie 9 komór. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja jednostki medycznej z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprze wodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jedno miejsce zasilania instalacji gazów medycznych dla całej jednostki medycznej, umieszczone po lewej lub prawej stronie panelu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Podłączenie do instalacji gazów medycznych szpitala za pomocą rur miedzianych. Nie dopuszcza się elastycznych przewodów instalacji gazów medycznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria wyposażenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny sprzętowe, drążki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcyjne profile aluminiowe łączone trwale w sposób mechaniczny. Nie dopuszcza się łączenia konstrukcyjnych profili aluminiowych z zastosowaniem technologii nitowania. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Na frontowej ścianie panelu na płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny podłogi miejsce na terminal systemu - gniazda instalacji systemu przyzywowego lub innego systemu komunikacyjnego ( elementy systemu tzw. przyzywowego dostarcza producent oferowanego systemu). |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru prądu, gniazda elektryczne rozmieszczone symetrycznie na frontowej ścianie jednostki po jej obu stronach, infuzyjnej i monitoringu. Nie dopuszcza się gniazd rozmieszczonych tylko po jednej ze stron - stronie infuzyjnej lub stronie monitoringu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wymaga się by separowany kanał elektryczny był umieszczony nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych. Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. Jednostka poprzez swoją budowę umożliwiająca w przyszłości użytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych gniazd elektrycznych bez potrzeby demontażu systemu. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych oraz gniazd w ramkach. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Nie dopuszcza się by gniazda elektryczne w panelu były zainstalowane poniżej punktów poboru gazów medycznych |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Na 1-stanowisko w górnym separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. oświetlenie, instalacja 230V i instalacje niskoprądowe pochylonym pod kątem 30 stopni (+/- 10% ) w stosunku do płaszczyzny podłogi umiejscowionym nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych zainstalowane mają być gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm. Wyposażenie stanowiska: - 9 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą LED, gniazdo w kolorze białym, bez widocznych śrub montażowych - 3 x gniazdo ekwipotencjalne - 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, |  | Tak |  |  |  | Gniazdo z LED – 1 pkt Gniazdo bez LED – 0 pkt |  |
|  | Medyczna jednostka zasilająca nie emituje ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Na 1-stanowisko w dolnym separowanym kanale elektrycznym, w którym rozprowadzane są media elektryczne tj. oświetlenie, instalacja 230V i instalacje niskoprądowe pochylonym pod kątem 90 stopni (+/- 10% ) w stosunku do płaszczyzny podłogi umiejscowionym nad separowanym kanałem instalacyjnym gazów medycznych zainstalowane mają być gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm. Wyposażenie stanowiska: - 9 x gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodą LED, gniazdo w kolorze zielonym bez widocznych śrub montażowych - 3 x gniazdo ekwipotencjalne - 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, |  | Tak |  |  |  | Gniazdo z LED – 1 pkt Gniazdo bez LED – 0 pkt |  |
|  | Oświetlenie w panelu medycznym na 1-stanowisko: - 1 x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2000 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki - 1 x oświetlenie ogólne w technologii LED , komponenty o maksymalnej mocy 28W (+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 4400 lm - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali - 1 x oświetlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x3,5W - załączane wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na ścianie sali. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części mostu medycznego oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys profilu aluminiowego. Osłony, dyfuzory źródeł świtała jednolite po całej długości jednostki, nie przeźroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczające olśnienie i nie przesłonięte żadnym elementem konstrukcyjnym np. blaszaną perforowaną osłoną. Moduły oświetlania ogólnego i nocnego umieszczone na górnej płaszczyźnie panelu emitujące prostopadle strumień światła na sufit. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 2 x oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu przegubowo giętkim o długości min. 700mm o maksymalnej mocy 18W z mocowaniem do szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm. Natężenie oświetlenia minimum 80 000 lx z odległości 0,5m, barwa światła 4500K, współczynnik oddawania barw IRC min. RA95. Głowica oprawy wyposażona w uchwyt do pozycjonowania strumienia światła. Lampa zarejestrowana jako wyrób medyczny. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Panel medyczny na 1- stanowisko wyposażony w punkty poboru gazów medycznych zainstalowane w dolnym kanale instalacyjnym ( standard do ustalenia na etapie zamówienia). - 2 x punkt poboru gazów medycznych, standard AGA, typ Tlen - O2 - 2 x punkt poboru gazów medycznych, standard AGA, typ Próżnia - VAC - 2 x punkt poboru gazów medycznych, standard AGA, typ Sprężone powietrze - AIR - 2 x Manometr + 1 x Wakuometr Wymaga się by ze względów ergonomicznych i funkcjonalno ekonomicznych punkty poboru gazów medycznych umieszczone na prostopadłej do płaszczyzny podłogi (pod kątem 90 stopni) ścianie frontowej panelu medycznego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wymaga się by dostęp oraz wszelkie naprawy dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki. System poprzez swoją modułową budowę umożliwiający w przyszłości użytkownikowi w miejscu użytkowania montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych. Podstawa punktów poboru ma być połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnych złącz co umożliwia użytkownikowi w przypadku awarii kompletną wymianę punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1 : Systemy rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt. 11.3 "Połączenia rurociągów". |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wymaga się by Instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Nie dopuszcza się instalacji z rur elastycznych, giętkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Na 1- stanowisko szyna medyczna w standardzie DIN 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 o długości min. 400 mm zamontowana na froncie jednostki w jego górnej części o nośności min. 20kg. - 2 szt. Jedna po stronie infuzyjnej a druga po stronie monitoringu- wentylacji. Ściany na których zainstalowane są szyny medyczne DIN wzmocnione o grubości min. 3mm. Szyny medyczne zainstalowane centralnie nad punktami poboru gazów w taki sposób by poprzez swoje miejsce montażu umożliwiały równoczesne korzystanie z nich jak i punktów poboru przez dozowniki, nawilżacze itp. akcesoria używane na oddziale. |  | Tak |  |  |  | Powyżej i równo 20 kg – 10 pkt Poniżej 18 kg i nie mniej jak 15 kg – 0 pkt |  |
|  | Na każde stanowisko 1 x szyna medyczna DIN 25x10mm dł. min. 400mm, każda umieszczona na froncie panelu w jego dolnej części po stronie infuzyjnej. Nośność szyny min. 20 kg. |  | Tak |  |  |  | Powyżej i równo 20 kg – 10 pkt Poniżej 18 kg i nie mniej jak 15 kg – 0 pkt |  |
|  | Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywy boczne wykonane z aluminium malowanego farba proszkową z otworami cyrkulacyjnymi, odwietrzającymi w przypadku nieszczelności i koncentracji gazów medycznych. Nie dopuszcza się pokryw wykonanych z tworzyw sztucznych oraz by śruby mocujące pokrywy były widoczne na płaszczyźnie pokrywy. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Nad każdym stanowiskiem do ściany zainstalowany system trzech obrotowych w zakresie min. 180 stopni wysięgników infuzyjnych, który jest wyposażonych w: - 1 x drążek infuzyjny ze stali nierdzewnej długości 900mm (+/-5%) z możliwością płynnej regulacji zmiany położenia w pionie w uchwycie ze stali nierdzewnej w obrotowym w zakresie 180 stopni wysięgniku łamanym o długości min. 1300mm (+/-5%) i nośności min. 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z płynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi. - 1 x mobilny drążek ø 20mm długości 700mm ze stali nierdzewnej dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysięgniku prostym o długości min. L = 550mm i nośności min. 20kg. - 1 x mobilny drążek ø 20mm długości 550mm (+/-5%) i nośności min. 30kg ze stali nierdzewnej mocowany w uchwytu także ze stali nierdzewnej w obrotowym w zakresie 180 stopni wysięgniku prostym o długości min. L = 550mm (+/-5%). |  | Tak |  |  |  | Nośności pierwszego ramienia = 20kg bądź powyżej 20 kg, nośność drugiego ramienia = 20kg bądź powyżej 20kg, nośność trzeciego ramienia = 30kg bądź powyżej – 10 pkt Nośności pierwszego ramienia poniżej 20kg nie mniej jak 17kg, nośności drugiego ramienia poniżej 20kg nie mniej jak 17kg, nośność trzeciego ramienia poniżej 30kg nie miej jak 25kg - 0 pkt |  |
|  | 2 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni półka o wymiarach min. 300x250mm (+/-5% ) z uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Górna powierzchnia półki gładka, bez żadnych otworów. Powierzchnia półki wyprofilowana w taki sposób, aby elementy na niej postawione nie zsuwały się podczas poruszania kolumna (krawędzie wystające ponad poziom półki). Rogi półek wyoblane. Nośność póki min. 10 kg |  | Tak |  |  |  | Powyżej i równo 10 kg – 10 pkt Poniżej 10 kg i nie mniej jak 8 kg – 0 pkt |  |
|  | Wytrzymałość i nośność panelu medycznego i jego wyposażenia – testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo wystąpienia do Oferenta z prośbą o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np. 500mm odcinka potwierdzającego oferowane parametry. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. |  | Tak podać i załączyć |  |  |  |  |  |
|  | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. |  | Tak załączyć |  |  |  |  |  |

4) Przedmiot zamówienia – Cyfrowy system komunikacyjny – 1 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | cyfrowy system w technologii VOIP umożliwiający wezwanie pomocy/ pielęgniarki oraz komunikacje głosowa miedzy personelem szpitalnym; | Tak |  |  |
|  | sygnalizacja akustyczna i optyczna ( zmiana koloru i mruganie podświetlenia przycisku) na terminalu pacjenta (tj. słuchawka) informująca pacjenta, ze wezwał pomoc lub chce skomunikować się z personelem. Zmiana koloru podświetlenia przycisku w chwili nawiązania połączenia z personelem szpitalnym; | Tak |  |  |
|  | sygnalizacja akustyczna i optyczna w terminalu w którym personel potwierdził swoją obecność; | Tak |  |  |
|  | optyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce LED nad drzwiami sali na korytarzu; sygnał dźwiękowy wezwania | Tak |  |  |
|  | możliwość wezwania personelu z pomieszczeń typu łazienka i wc bez możliwości kasowania sygnału z poziomu centrali głównej; | Tak |  |  |
|  | możliwość przełączenia zewnętrznego sygnału telefonicznego; | Tak |  |  |
|  | możliwość przeniesienia wezwań pacjentów z centrali na telefon przenośny typu dect lub typu ip.; | Tak/Nie |  | - możliwość przeniesienia wezwań pacjentów z centrali na telefon przenośny typu dect lub typu ip. - 10 pkt - brak możliwości przeniesienia wezwań pacjentów z centrali na telefon przenośny typu dect lub typu ip.; |
|  | zobrazowanie miejsca pobytu personelu na terminalu głównym ( tylko jeżeli personel potwierdzi swoja obecność); | Tak |  |  |
|  | możliwość archiwizacji pracy systemu w pamięci centrali głównej ( 1 rok) oraz na innych urządzeniach zewnętrznych typu historii serwer; | Tak |  |  |
|  | możliwość sterowania z centrali głównej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejściowych na oddział; | Tak/Nie |  | możliwość sterowania z centrali głównej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejściowych na oddział 5 pkt brak możliwości sterowania z centrali głównej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejściowych na oddział - 0 pkt |
|  | możliwość podłączenia kamer cyfrowych z których obraz pojawi się na wyświetlaczu, ekranie terminala głównego. obraz z kamery wyświetlany nawet gdy kamera pracuje w ciemności - wyłączone oświetlenie w polu pracy kamery ip.; | Tak |  |  |
|  | możliwość łączenia kilku central pielęgniarskich - oddziałów w jeden system, proste przełączenie z poziomu terminalu pielęgniarskiego; | Tak/Nie |  | - możliwość łączenia kilku central pielęgniarskich - oddziałów w jeden system, proste przełączenie z poziomu terminalu pielęgniarskiego - 5 pkt - brak możliwości łączenia kilku central pielęgniarskich - oddziałów w jeden system, proste przełączenie z poziomu terminalu pielęgniarskiego - 0 pkt |
|  | możliwość wezwania dodatkowej pomocy, pielęgniarka; lekarz; personel pomocniczy; | Tak |  |  |
|  | system umożliwiający wezwanie do pacjenta dwóch pielęgniarek różnych specjalizacji lub pielęgniarki i osobno pracownika personelu pomocniczego np. salowej | Tak |  |  |
|  | połączenie wszystkich elementów systemu za pośrednictwem sieci LAN; | Tak |  |  |
|  | uszkodzenie, przerwanie komunikacji z którymkolwiek z modułów jest sygnalizowane komunikatem na centrali systemu w punkcie pielęgniarskim; | Tak |  |  |
|  | każde wezwanie jest zobrazowane optycznie i akustycznie na terminalu głównym; | Tak |  |  |
|  | możliwość połączenia głosowego z terminalu głównego do pomieszczenia lekarzy i w drugą stronę a także zobrazowanie na terminalu w pomieszczeniu lekarza skąd i z którego miejsca- sali, pokoju jest wezwanie; | Tak |  |  |
|  | terminal główny wyposażony w czarno bieły dotykowy ekran od 10" w technologii LCD; | Tak |  | terminal główny wyposażony w kolorowy dotykowy ekran 10" w technologii LCD - 2 pkt terminal główny wyposażony w czarno biały dotykowy ekran 10" w technologii LCD - 0 pkt |
|  | system za pomocą specjalnego oprogramowania umożliwia podłączenie z nieograniczona ilość punktów sygnalizacyjnych - stanowisk, wc, łazienek itd.; | Tak |  |  |
|  | w każdej chwili na życzenie użytkownika można zmienić ( rozszerzyć lub zmniejszyć) ilość podłączonych punktów do systemu; | Tak |  |  |
|  | system z możliwością używania kart chipowych, umożliwiających np. wejście na oddział i otwarcie zamka w drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju; | Tak/Nie |  | system z możliwością używania kart chipowych, umożliwiających np. wejście na oddział i otwarcie zamka w drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju - 2 pkt system bez możliwości używania kart chipowych, umożliwiających np. wejście na oddział i otwarcie zamka w drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju; |
|  | używanie, praca kart chipowych jest archiwizowana w systemie; | Tak |  |  |
|  | system z funkcją umożliwiającą centralne komunikaty do wszystkich pomieszczeń objętych systemem; | Tak/Nie |  | system z funkcją umożliwiającą centralne komunikaty do wszystkich pomieszczeń objętych systemem - 2 pkt system bez funkcji umożliwiającej centralne komunikaty do wszystkich pomieszczeń objętych systemem - 0 pkt |
|  | system z funkcją, procedurą autodetekcji, auto testowania pracy całego systemu; | Tak/Nie |  | System z funkcją autodetekcji - 3 pkt System bez funkcji autodetekcji - 0 pkt |
|  | system zgodny z norma DIN VDE 0834; | Tak |  |  |
|  | system pozwalający na ergonomiczne zarządzanie praca personelu; | Tak |  |  |
|  | system z funkcja głosowej informacji z skąd lub od kogo przychodzi wezwanie; | Tak |  |  |
|  | po przeszkoleniu system umożliwia ewentualny serwis służbami serwisowymi użytkownika przez co obniża się znacząco koszty użytkowania i serwisu; | Tak |  |  |
|  | możliwość zarządzania i utrzymania systemów w całym szpitalu po przez siec komputerowa za pomocą jednego komputera; | Tak/Nie |  | możliwość zarządzania i utrzymania systemów w całym szpitalu poprzez siec komputerowa za pomocą jednego komputera - 4 pkt brak możliwości zarządzania i utrzymania systemów w całym szpitalu po przez siec komputerowa za pomocą jednego komputera - 0 pkt |
|  | możliwość wyposażenia personelu pomocniczego w karty chipowe celem kontroli miejsc pobytu - np. zlecenie utrzymania porządku - jeżeli pracownik tam był zostanie to zarejestrowane w terminalu głównym; | Tak/Nie |  | Możliwość wyposażenia personelu pomocniczego w karty chipowe celem kontroli miejsc pobytu - np. zlecenie utrzymania porządku - jeżeli pracownik tam był zostanie to zarejestrowane w terminalu głównym - 2 pkt System bez możliwości wyposażenia personelu pomocniczego w karty chipowe celem kontroli miejsc pobytu - np. zlecenie utrzymania porządku - jeżeli pracownik tam był zostanie to zarejestrowane w terminalu głównym - 0 pkt |
|  | Kod niebieski, niebieski alarm- możliwość wyposażenia terminali w niebieski przycisk tzw. niebieski alarm, wezwanie zespołu resuscytacji; lekarza itp. | Tak |  |  |
|  | jeden programowalne przyciski do sterowania - np. oświetleniem w panelu lub innym rodzajem połączenia; | Tak |  | dwa programowalne przyciski do sterowania - np. oświetleniem w panelu lub innym rodzajem połączenia - 2 pkt Jeden programowalny przycisk do sterowania - np. oświetleniem w panelu lub innym rodzajem połączenia - 0 pkt |
|  | możliwość głosowego połączenia miedzy personelem w trakcie wykonywania prac przy pacjencie; | Tak/Nie |  | możliwość głosowego połączenia miedzy personelem w trakcie wykonywania prac przy pacjencie - 2 pkt Brak możliwości głosowego połączenia miedzy personelem w trakcie wykonywania prac przy pacjencie - 0 pkt |
|  | moduł LAN do podłączenia PC; | Tak |  |  |
|  | połączenie wszystkich elementów za pośrednictwem nowoczesnej technologii LAN; | Tak |  |  |
|  | możliwość podłączenia systemu do 10 internetowych stacji radiowych; | Tak |  |  |
|  | siec oparta na oprze wodowaniu ftp lub utp; | Tak/Nie |  | Sieć oparta na oprze wodowaniu FTP lub UTP - 1 pkt Siec oparta na oprze wodowaniu standardowym - 0 pkt |
|  | możliwość natychmiastowej wymiany terminali - słuchawek z jednego typu na drugi; | Tak/Nie |  | możliwość natychmiastowej wymiany terminali - słuchawek z jednego typu na drugi - 2 pkt system bez możliwości natychmiastowej wymiany terminali - słuchawek z jednego typu na drugi - 0 pkt |
|  | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. | Tak podać i załączyć |  |  |
| 41. | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. | Tak załączyć |  |  |

5) Przedmiot zamówienia – Kolumna anestezjologiczna – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; ISO 14001:2015; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015. | Tak |  |  |  |  |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład której wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyty przyłączeniowe, zawory serwisowe gazów, osłona sufitowa. | Tak |  |  |  |  |
| - PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  | Tak, załączyć |
|  | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażona w zestawy przyłączy elektryczno-gazowych w formie płyt interfejsowych. Przyłącza gazów medycznych na płytach podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej elastycznymi przewodami . | Tak |  |  |  |  |
|  | Możliwość zamknięcia dopływu każdego gazu do kolumny oddzielnie w łatwo dostępnym miejscu - zawory serwisowe pod osłoną sufitową przy płycie interfejsowej. | Tak |  |  |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w maskownicę stropową | Tak |  |  |  |  |
|  | Pozioma konsola zawieszona do tubusu wykonanego ze stali nierdzewnej pomalowanego farbą proszkową. | Tak |  |  |  |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 1400 mm ±5%. Zamawiający wymaga ramienia ze standardowego typoszeregu Producenta, na który wystawiono znak CE. Nie dopuszcza się rozwiązań autorskich, ramion produkowanych na tzw. „zamówienie” pod projekt. Wymaga się by ramiona oraz konsola były produkowane przez jednego i tego samego producenta. | Tak |  |  |  |  |
|  | Ściany głowicy wykonane z: - minimum 2 ściany z aluminium anodowanego elektrochemicznie typu ELOX. Nie dopuszcza się wykonania ścian głowicy z aluminium epoksydowanego - pokrywanego dodatkowa warstwą zabezpieczającą w celu ochrony powierzchni - zabezpieczenia technologią epoksydacji. | Tak |  |  |  |  |
|  | Pierwsze ramię o przekroju poprzecznym gwarantującym bardzo dużą sztywność podczas ruchu kolumny tj.: ramiona kolumny wykonane z wysokiej jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100 mm, szerokość zewnętrzna ramienia 150 mm. Grubość ścianek ramienia minimum 5 mm ±3%. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Mając na uwadze parametry plastyczne nie dopuszcza się ramion kolumny wykonanych z metali lekkich np. aluminium oraz takich w których co najmniej 2 boki ramienia są wypukłe lub wklęsłe. | Tak |  |  |  |  |
|  | Drugie ramię wyposażone w wewnętrzny mechanizm napędzający ruch ramienia tj. silnik elektryczny. Nie dopuszcza się ze względów praktycznych na konieczność łatwego czyszczenia: żadnych mechanizmów unoszących zabudowanych na przegubie pomiędzy ramionami. | Tak |  | Mechanizm wewnętrzny – 4 pkt Mechanizm zewnętrzny – 0 pkt |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w tzw. łamane przegubowe ramię realizujące ruch w płaszczyźnie pionowej w zakresie 500mm ±5% o wymaganych długościach: 1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 600mm ±5% 2 - od przegubu do głowicy kolumny 800mm ±5% Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 330 stopni ±3%. Konsola obrotowa w zakresie min. 330 stopni ±3%. | Tak |  |  |  |  |
|  | Ramiona nośne wyposażone w hamulce pneumatyczne obrotu, blokowane min. 2 przeguby, pneumatycznie. | Tak |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania. | Tak |  |  |  |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na samej głowicy): | Tak |  | Powyżej i równo 130 kg – 4 pkt Poniżej 130 kg – 0 pkt nie mniej jak 120kg |  |  |
|  | Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4. | Tak |  |  |  |  |
|  | Kolumna nie może emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. Wymagane potwierdzenie badań na zgodność z PN EN 60601-1-2. | Tak |  |  |  |  |
|  | Pozioma głowica wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 długości 220mm ±80 mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na jej bocznych ścianach. Szyny medyczne umieszczone jedna na lewej a druga na prawej ścianie. | Tak |  |  |  |  |
|  | Nośność każdej z szyn medycznych | Tak |  | Powyżej i równo 15 kg – 2 pkt Poniżej 15 kg i nie mniej jak 5 kg – 0 pkt |  |  |
|  | Głowica kolumny w układzie poziomym o wysokości: 250 mm ±25%, szerokości: 700 mm ±20%, głębokości: 400 mm ±20%, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego, bez dołączanych z boku modułów. Zakres obrotu min 330 stopni ±3%. | Tak |  |  |  |  |
|  | Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. | Tak |  |  |  |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne w module francuskim 45x45 mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu (na przedniej lub tylnej ścianie głowicy) panelu umiejscowionym pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do gniazd elektrycznych i zapewniającym wygodny dostęp do nich i minimalizując ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów elektrycznych. Ilość gniazd elektrycznych: 9 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z diodą LED + PE 9 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny spełniający normę DIN 42801 i IEC 60364-7-710 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6” | Tak |  | Gniazdo z LED– 1 pkt Gniazdo bez LED – 0 pkt |  |  |
|  | Gniazda elektryczne i teleinformatyczne w wykonaniu antybakteryjnym | Tak |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Gniazda elektryczne umieszczone na głowicy w jednym poziomym rzędzie w specjalnie do tego przeznaczonym panelu. | Tak |  |  |  |  |
|  | Ściany głowicy wykonane z: - minimum 2 ściany z aluminium anodowanego. | Tak |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia na głowicy (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | Tak |  |  |  |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów medycznych mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu (na przedniej lub tylnej ścianie głowicy) panelu umiejscowionym pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do punktów poboru gazów medycznych i zapewniającym wygodny dostęp do nich i minimalizując ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów instalacji gazów medycznych. Ilość i rodzaj punktów poboru: 2 x tlen, O2 2 x sprężone powietrze, AIR 2 x próżnia, VAC 1 x podtlenek azotu, N2O 1 x odciąg gazów anestetycznych z aktywnym inżektorem, AGSS Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem | Tak |  |  |  |  |
|  | Mając na względzie ergonomię pracy punkty poboru gazów medycznych tupu AGSS umieszczony na dolnej ścianie głowicy. | Tak |  |  |  |  |
|  | Głowica wyposażona w 4 manometry: po 1 sztuce dla każdego gazu medycznego. | Tak |  |  |  |  |
|  | Dostęp oraz wszelkie naprawy dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki. System poprzez swoją modułową budowę umożliwiający w przyszłości użytkownikowi w miejscu użytkowania montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych. Podstawa punktów poboru ma być połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnych złącz co umożliwia użytkownikowi w przypadku awarii kompletną wymianę punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1 : Systemy rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt. 11.3 "Połączenia rurociągów". | Tak |  |  |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w : 1 x łamane dwuczęściowe obrotowe ramię pasywne wykonane z aluminium o zakresie obrotu min. 160 o i długości całkowitej min. 1200mm ±20%, realizujące ruch w płaszczyźnie pionowej na którego końcu zainstalowany będzie monitor, komputer wraz z klawiaturą. ( poza dostawą dostawcy kolumny). Ramię wykonane w klasie I A - załączyć certyfikat. | Tak |  |  |  |  |
|  | Mobilna lampa punktowa do wkłuć w technologii LED na ramieniu przegubowo giętkim. Natężenie oświetlenia 80 000 lx ± 5% z odległości 0,5m, mocowana do szyny 25x10mm; | Tak |  |  |  |  |
|  | Po stronie monitoringu - wentylacji dwa obrotowe łamane ramiona: - 1 x systemowe pasywne ramię infuzyjne tj. łamany obrotowy wysięgnik wykonany z aluminium o zakresie obrotu 300 stopni ±3% i długości całkowitej min. 1100mm ±10% z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy około 20mm ±10% i długości 600mm ±10%. System wyposażony w hamulce regulujące pozycję w każdym z przegubów. Instalacja elektryczna prowadzona wewnątrz ramion. Na ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie 300 stopni ±3% terminal wykonany z aluminium oksydowanego z osłonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo z drążkiem o średnicy około 28mm ±10% zainstalowanym do dolnej ściany terminalu po jego środku + pozioma szyna medyczna 25x10 dł. 30mm. ±10% Terminal wyposażony: - 2 gniazda elektryczne 230V 50Hz z bolcem - kolor biały - 2 gniazda elektryczne 230V 50Hz z bolcem - kolor zielony - 2 gniazda elektryczne 230V 50Hz z bolcem - kolor pomarańczowy - 4 gniazda ekwipotencjalne - 2 gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 cat. 6A Masa jaką można obciążyć ramię infuzyjne 40kg. ±3% - 1 x systemowe pasywne ramię infuzyjne tj. łamany obrotowy wysięgnik wykonany z aluminium o zakresie obrotu 300 stopni ±3% i długości całkowitej min. 1200mm ±10% z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 20mm ±10% i długości 900mm ±10% umożliwiającym po przez swoją konstrukcję natychmiastową, płynną regulację położenia w pionie w zakresie min. 500mm ±10% dla sprzętu medycznego i wytrzymałości - obciążenia min 30kg. ±3%, kosz obrotowy, wieszak na 4 kroplówki + obrotowe haczyki na 4 worki infuzyjne. | Tak |  |  |  |  |
|  | Wymaga się od producenta by wewnętrzna instalacja gazów medycznych w głowicy kolumny była wykonana z cechowanych rur miedzianych lutowanych srebrem przeznaczonych dla gazów medycznych. Nie dopuszcza się wewnętrznej instalacji gazów medycznych w głowicy kolumny wykonanej z elastycznych węży. | Tak |  |  |  |  |
|  | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. | Tak podać i załączyć |  |  |  |  |
|  | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. | Tak załączyć |  |  |  |  |

6) Przedmiot zamówienia – Kolumna chirurgiczna – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; ISO 14001:2015; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015. | Tak |  |  |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład której wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory serwisowe gazów, osłona sufitowa, ramiona nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | Tak |  |  |
| - PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
|  | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażona w zestawy przyłączy elektryczno-gazowych w formie płyt interfejsowych. Przyłącza gazów medycznych na płytach podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej elastycznymi przewodami . | Tak |  |  |
|  | Możliwość zamknięcia dopływu każdego gazu do kolumny oddzielnie w łatwo dostępnym miejscu - zawory serwisowe przy płycie interfejsowej. | Tak |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w maskownicę stropową | Tak |  |  |
|  | Konsola zawieszona do malowanego farbą proszkową tubusu wykonanego ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 1600 mm ±5%. Zamawiający wymaga ramienia ze standardowego typoszeregu Producenta, na który wystawiono znak CE. Nie dopuszcza się rozwiązań autorskich, ramion produkowanych na tzw. „zamówienie” pod projekt. Wymaga się by ramiona oraz konsola były produkowane przez jednego i tego samego producenta. | Tak |  |  |
|  | Ściany głowicy wykonane z: - minimum 2 ściany z aluminium anodowanego elektrochemicznie typu ELOX. Nie dopuszcza się wykonania ścian głowicy z aluminium epoksydowanego - pokrywanego dodatkowa warstwą zabezpieczającą w celu ochrony powierzchni - zabezpieczenia technologią epoksydacji. | Tak, podać |  |  |
|  | Pierwsze ramię o przekroju poprzecznym gwarantującym bardzo dużą sztywność podczas ruchu kolumny tj.: ramiona kolumny wykonane z wysokiej jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100 mm, szerokość zewnętrzna ramienia 150 mm. Grubość ścianek ramienia minimum 5 mm ±3%. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Mając na uwadze parametry plastyczne nie dopuszcza się ramion kolumny wykonanych z metali lekkich np. aluminium oraz takich w których co najmniej 2 boki ramienia są wypukłe lub wklęsłe. | Tak |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w tzw. łamane przegubowe ramię realizujące obrót w płaszczyźnie poziomej w zakresie maksymalnym 330 stopni ±3% o wymaganych długościach: 1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 800mm ±5% 2 - od przegubu do głowicy kolumny 800mm ±5% Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 330 stopni ±3%. Konsola obrotowa w zakresie min. 330 stopni ±3%. | Tak |  |  |
|  | Ściany głowicy wykonane z: - minimum 2 ściany z aluminium anodowanego elektrochemicznie typu ELOX. Nie dopuszcza się wykonania ścian głowicy z aluminium epoksydowanego - pokrywanego dodatkowa warstwą zabezpieczającą w celu ochrony powierzchni - zabezpieczenia technologią epoksydacji. | Tak |  |  |
|  | Wysokość całkowita każdego ramienia musi zapewniać przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny. | Tak |  |  |
|  | Ramiona nośne wyposażone w pneumatyczne hamulce obrotu, blokowane min. 2 przeguby. Dodatkowo wszystkie przeguby wyposażone w hamulce cierne. | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania. | Tak |  |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy kolumny): | Tak |  | Powyżej i równo 130 kg – 2 pkt Poniżej 130 kg – 0 pkt nie mniej jak 120 kg |
|  | Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4 | Tak |  |  |
|  | Głowica wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 długości 250mm ±80 mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na tylnej ścianie konsoli. Szyny medyczne mieszczone jedna u góry konsoli a druga na jej dole. Nośność każdej z szyn min. 20kg | Tak |  | Powyżej i równo 20 kg – 2 pkt Poniżej 20 kg – 0 pkt |
|  | Kolumna nie może emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. Wymagane potwierdzenie badań na zgodność z PN EN 60601-1-2 | Tak, załączyć |  |  |
|  | Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości: 1000 mm ±10%, szerokości: 400 mm ±15%,, głębokości: 200 mm ±20%, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego, bez dołączanych z boku modułów. Zakres obrotu min 330 stopni ±3%. Głowica wyposażona w 2 pionowe o długości min. 900mm prowadnice, zewnętrzne szyny do montażu półek i mocowania dodatkowego sprzętu medycznego. Nie dopuszcza się by prowadnice lub szyny do montażu półek i sprzętu dodatkowego były schowane wewnątrz głowicy. | Tak |  |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w: 1 x półka o wymiarach powierzchni odkładczej: min 450mm x min 550mm (±10%) montowana do dwóch pionowych prowadnic umiejscowionych na zewnątrz głowicy. Półka z płynną lub skokową regulacją wysokości. Na czole półki manipulator do sterowania hamulcami w poszczególnych przegubach. | Tak |  |  |
|  | Szyny medyczne bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. | Tak |  |  |
|  | Górna powierzchnia półek gładka, bez żadnych otworów. | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia półek wyprofilowana w taki sposób, aby elementy na niej postawione nie zsuwały się podczas poruszania kolumną (krawędzie wystające ponad poziom półki) | Tak |  | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Półka wyposażona w 2 szyny medyczne 25x10mm zainstalowane po jej bokach. Półka z wyoblonymi rogami. Manipulator umożliwiający sterowanie hamulcami zamocowany na froncie półeki. Nie dopuszcza się by manipulator był zintegrowany z szyną medyczną a szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny. | Tak |  |  |
|  | Obciążenie półki. | Tak |  | Powyżej i równo 50 kg – 2 pkt Poniżej 50 kg i nie mniej jak 40 kg – 0 pkt |
|  | Głowica z możliwością zainstalowania dodatkowego wyposażenia / akcesoriów: np. półki, szyny akcesoryjne, wysięgniki na monitory itd. Instalacja dodatkowego wyposażenia do pionowych zewnętrznych prowadnic, drążków bez konieczności wzywania serwisu. | Tak |  |  |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu (po lewej lub prawej stronie głowicy). Ilość gniazd: 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz + PE 12 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny spełniający normę DIN 42801 i IEC 60364-7-710 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6 Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne w module francuskim 45x45 mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu (na lewej lub prawej ścianie głowicy) panelu umiejscowionym pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do gniazd elektrycznych i zapewniającym wygodny dostęp do nich i minimalizując ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów elektrycznych. Ilość gniazd elektrycznych: 9 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny spełniający normę DIN 42801 i IEC 60364-7-710 1 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6 | Tak |  | Gniazdo elektr. z LED– 2 pkt Gniazdo elektr. bez LED – 0 pkt |
|  | Gniazda elektryczne i teleinformatyczne w wykonaniu antybakteryjnym | Tak/Nie |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów medycznych mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu, (po lewej lub prawej stronie głowicy). Ilość i rodzaj punktów poboru: 2 x sprężone powietrze, AIR 2 x próżnia, VAC 1 x dwutlenek węgla CO2 1 x AIR Motor 8bar Mając na względzie ergonomie pracy punkt poboru AIR Motor zainstalowany na tylnej ścianie głowicy. Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem | Tak |  |  |
|  | Głowica wyposażona w 3 manometry: po 1 sztuce dla każdego gazu medycznego. | Tak |  |  |
|  | Ściany głowicy wykonane z: - minimum 2 ściany z aluminium anodowanego elektrochemicznie. | Tak |  |  |
|  | Dostęp oraz wszelkie naprawy dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki. System poprzez swoją modułową budowę umożliwiający w przyszłości użytkownikowi w miejscu użytkowania montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych. Podstawa punktów poboru ma być połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnych złącz co umożliwia użytkownikowi w przypadku awarii kompletną wymianę punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1 : Systemy rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt. 11.3 "Połączenia rurociągów". | Tak |  |  |
|  | Wymaga się od producenta by wewnętrzna instalacja gazów medycznych w głowicy kolumny była wykonana z cechowanych rur miedzianych lutowanych srebrem przeznaczonych dla gazów medycznych. Nie dopuszcza się wewnętrznej instalacji gazów medycznych w głowicy kolumny wykonanej z elestycznych węży. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposażenia na głowicy (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | Tak |  |  |
|  | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. | Tak podać i załączyć |  |  |
|  | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. | Tak załączyć |  |  |

7) Przedmiot zamówienia – Lampa operacyjna dwuczaszowa.– 2 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Lampa operacyjna mocowana do stropu: zestaw złożony z elementów do montażu stropowego, ramion nośnych przewidzianych do montażu serwisowego (nie dopuszcza się ramion z funkcją samodzielnego demontażu przez użytkownika jako niebezpiecznych w razie błędów obsługowych), ramion uchylnych, dwóch jednakowych czasz głównych, zasilaczy | TAK |  |  |
|  | Lampa przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK |  |  |
|  | Ramiona obrotowe (wszystkich głowic i ramienia monitora) zawieszone na jednej, wspólnej osi głównej. Nie dopuszcza się zawieszania ramienia pod jedną z czasz na osobnej osi jako tandem z osią pozostałych czasz. | TAK |  |  |
|  | Diody o kolorystyce białej; światło białe w polu operacyjnym, dopuszcza się zastosowanie diod białych o tonach ciepły i zimny. | TAK |  | Diody białe jednorodne 0 pkt Diody białe tony ciepły i zimny 10 pkt |
|  | Lampa przystosowana do montażu i współpracy z nawiewem laminarnym (czasza nie może być pełna i o zamkniętej konstrukcji). Czasza w kształcie koncentrycznych okręgów lub sześciokąta foremnego z otworem w środku. | TAK |  |  |
|  | Przystosowanie do nawiewu Laminarnego z godnie z normą DIN 1946-4:2008 Annex C potwierdzone certyfikatem badań | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Liczba głowic/czasz = 2 oraz ramie sprężynowe pod monitor min 26” (monitor nie jest przedmiotem oferty) | TAK |  |  |
|  | Ramię monitora zakończone pojedynczym uchwytem na monitor. | TAK |  |  |
|  | Wysokie natężenie światła na polu operacyjnym. Maksymalne natężenie światła dla obu czasz jednakowe o odpowiednio dla każdej czaszy ≥ 155 000 luksów,(przy jasności 100%, w odległości 1m). Parametr dla każdej wielkości plamy operacyjnej. | TAK |  | 155 [klux] - 0 pkt 160 klux – 2 pkt |
|  | Bardzo wysoka bezcieniowość lampy operacyjnej. Lampa wyposażona w system redukcji cieni – układ aktywny, elektroniczny realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie rozpoznający położenie chirurga (typu AIM Powerled czy Smart Assist iLED7 – nazwy własne produktów nie stanowią wymogu SIWZ - użyte jedynie do zobrazowania wymogu) i poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, minimalizują powstawanie cieni w polu operacyjnym. Żaden układ optyczny nie jest traktowany jako rozwiązanie alternatywne. | TAK |  | Automatyczny system sensoryczny monitorujący cały obszar pomiędzy lampą a polem operacyjnym – 7 pkt Automatyczny system sensoryczny – 2 pkt |
|  | Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Segmenty matrycy zlokalizowane względem siebie współosiowo (jako dwa pierścienie – zewnętrzny i wewnętrzny z wyraźnym odstępem pomiędzy nimi) lub na planie wieloboku foremnego w wyraźnym otworem wewnątrz czaszy zawierającym rękojeść do pozycjonowania czaszy i montowania kamery. | TAK |  |  |
|  | Matryca każdej czaszy (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej: 70 widocznych i pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED. | TAK |  |  |
|  | Wielkość plamy świetlnej stała lub zmienna poprzez system elektroniczno-elektromechaniczny poprzez sterylizowany uchwyt w osi geometrycznej czaszy lub z panelu kontrolnego z ekranem dotykowym min 10” | TAK |  |  |
|  | Lampa ze zintegrowanym oświetleniem endoskopowym w postaci: 1. możliwości zmniejszenia natężenia światła do 10% wyjściowej jasności (tzw. tryb endo). 2. regulacja oświetlenia głównej matrycy czaszy w trakcie zabiegów endoskopowych w zakresie nie mniejszym niż 50 - 300 Lx. 1 lub 2 rodzaj oświetlenia endoskopowego do zaoferowania zamiennie. | TAK |  |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w przedziale min. 3500 do 4200K | TAK |  | Regulacja: 3500K-4200 – 0,5 pkt 3500K-4500 – 1 pkt 3500K – 5000K – 5 pkt |
|  | Możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie podstawowym co najmniej 50-100 % | TAK |  | Zakres: 30-100% - 5 pkt 40-100% - 1 pkt 50-100% - 0 pkt |
|  | Łatwość mycia i czyszczenia. | TAK |  |  |
|  | Kształt obudowy lampy minimalizuje zakłócenia nawiewu laminarnego na sali operacyjnej - odstęp pomiędzy częściami czaszy musi być widoczny gołym okiem, łatwy do czyszczenia. | TAK |  |  |
|  | Przygotowanie lampy do wyposażenia w bezprzewodową kamerę HD o rozdzielczości 1080p. Miejsce instalacji kamery HD - w centrum głowicy (oś geometryczna czaszy). | TAK |  |  |
|  | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła | TAK |  |  |
|  | Współczynnik rozpoznawania barw każdej czaszy Ra ≥ 97% | TAK |  |  |
|  | Żywotność matrycy LED 40000-45000 h | TAK |  |  |
|  | Centralny, sterylizowany uchwyt do pozycjonowania każdej głowicy, umieszczony w osi głównej głowicy. | TAK |  |  |
|  | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1°C | TAK |  |  |
|  | L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej ≥ 190cm +/-5cm mierzone w-g normy IEC:2009 60601-2-41 czyli w zakresie doświetlenia d10 = 20%. I 109cm przy d10 60% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Całkowity pobór mocy elektrycznej lampy nie więcej niż 160 W. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |  |
|  | Ramie monitora dwuczęściowe, łamane. | TAK |  |  |
|  | Pierwsza część ramienia kopuły nr 1 (licząc od mocowania stropowego) długości min 1000 mm – wymiar zdejmowany w osiach łożysk. | TAK |  |  |
|  | Pierwsza część ramienia kopuły nr 2 (licząc od mocowania stropowego) długości min 840 mm – wymiar zdejmowany w osiach łożysk. | TAK |  |  |
|  | Pierwsza część ramienia wyposażona w hamulce elektropneumatyczne w osi głównej i na przegubie pomiędzy częściami ramienia | TAK |  |  |
|  | Druga część ramienia dla obu kopuł długości min 900 mm mierzona w osiach łożysk | TAK |  |  |
|  | Do opisanej konfiguracji należy przedstawić projekt na autoryzowanym przez producenta oprogramowaniu lub potwierdzony przez producenta rysunek techniczny przedstawiający najważniejsze informacje min. Zestaw kotwiczący – zwymiarowanie elementów pomiędzy stropem podwieszonym a rzeczywistym, długość rury flanszowej, długości poszczególnych ramion oraz zakresy przedstawiające ich górne i dolne położenie. Należy zobrazować zakres zasięgu ramion z wymiarem mierzonym od ułożyskowionych elementów łączących czasze z ramieniem uchylnym lampy. W przypadku producentów zagranicznych dopuszcza się materiał w J. angielskim lub niemieckim | TAK |  |  |
|  | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. | Tak podać i załączyć |  |  |
|  | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. | Tak załączyć |  |  |

8) Przedmiot zamówienia – System zabudowy ścian.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| ###### Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane Potwierdzić/opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja ścienna wykonana ze stali ocynkowanej o grubości min 1,5 mm Szyna podłogowa wykonana ze stali ocynkowanej o grubości min 1,5 mm |  |  | Tak podać |  | - grubość konstrukcji ściennej i szyny podłogowej 1,5 mm - wykonawca uzyska 0 pkt - grubość konstrukcji ściennej i szyny podłogowej powyżej 1,5 mm - wykonawca uzyska 1 pkt |
|  | Lakierowanie powierzchni paneli metalowych systemowych wykazujące właściwości antybakteryjne potwierdzone raportem z badań lub certyfikatem lub zaświadczeniem zgodnym z DIN EN ISO 9001/14001 lub równoważnym – należy dołączyć do oferty raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę |  |  | Tak podać i załączyć |  |  |
|  | Współczynnik izolacji akustycznej dla ścianki panelowej metalowej dwufilarowej obu-stronnie obłożonej panelami co najmniej Rw 56 dB Do oferty należy dołączyć raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru ścianki wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań. |  |  | Tak podać i załączyć |  | - współczynnik izolacji akustycznej dla ścianki panelowej metalowej dwufilarowej obu-stronnie obłożonej panelami: Rw = 56 wykonawca otrzyma 0 pkt - współczynnik izolacji akustycznej dla ścianki panelowej metalowej dwufilarowej obu-stronnie obłożonej panelami: Rw pow. 56 wykonawca otrzyma 10 pkt |
|  | Grubość blachy stalowej panelu ściennego min 1 mm |  |  | Tak podać |  |  |
|  | Panele systemowe stalowe grubość panelu min 20 mm Standardowa szerokość paneli systemowych wynosi 1200 mm (w zależności od rozmieszczenia paneli w pomieszczeniu), panele łączone w pionie uszczelką lub silikonem, panel ze szkłem składający się z następujących warstw: płyta gipsowa blacha stalowa 1 mm doklejone szkło bezpieczne 6 mm malowane od strony łączenia z panelem |  |  | Tak podać |  |  |
|  | panele sufitowe systemowe wykonane ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo kolorem RAL 9010 |  |  | Tak podać |  |  |
|  | Skrzynki systemowe wykonane ze stali lakierowanej proszkowo jako dodatkowa konstrukcja wsporcza i uszczelnienie całego sufitu, przygotowane pod montaż opraw oświetleniowych. Powinny posiadać krawędzie zagięte tworzące wnękę do montażu opraw oświetleniowych i tworzyć wraz z panelami sufitowymi powierzchnię szczelną. Poprzez montaż opraw oświetleniowych we wnęce, oprawy oświetleniowe będą tworzyć wraz z powierzchnią paneli gładką powierzchnię. |  |  | Tak |  |  |
|  | Dodatkowy element systemu sufitowego - skrzynki metalowe pod montaż opraw oświetleniowych - Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 600 x 1500 mm, z krawędziami 38 mm (strona zaciskowa) Strony bez krawędzi montować do ściany, w sposób sterylny i szczelny, za pomocą szyny przyłączeniowej - profil zamknięty łączący zabudowę ścienną z sufitową. Połączenia między zabudową ścienną a sufitową wykonać za pomocą profili systemowych bez połączeń silikonowych. Zabudowa sufitowa tworzyć musi powierzchnię szczelną. Łączenia miedzy panelami wykonać z uszczelek. |  |  | Tak podać |  |  |
|  | Drzwi hermetyczne przesuwne systemowe z izolacją akustyczną. Parametry gazoszczelności dla drzwi o powierzchni 3,3 m2 +/- 5% (powierzchnia drzwi = szerokość x wysokość): wskaźnik wycieku przy nadciśnieniu/parciu +50 Pa 900 l/h lub mniejszy dopuszcza się wykazanie parametrów zamiennych: przepuszczalność powietrza przy nadciśnieniu/parciu +50 Pa 0,9m3/h lub mniejsza Do oferty należy dołączyć raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie parametru drzwi wydane przez akredytowaną (PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę oraz raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań. |  |  | Tak podać i załączyć |  | wskaźnik wycieku równy 900 l/h przy +50 Pa - wykonawca uzyka 0 pkt wskaźnik wycieku mniejszy niż 900 l/h przy +50 Pa - wykonawca uzyska 8 pkt przepuszczalność 0,9 m3/h przy +50 Pa - wykonawca uzyska 0 pkt. przepuszczalność mniejsza niż 0,9 m3/h przy +50 Pa - 8 pkt |
|  | Drzwi hermetyczne przesuwne systemowe z izolacją akustyczną o współczynniku izolacji akustycznej min. RW 38 dB – raport z badań lub certyfikat lub zaświadczenie potwier-dzające spełnienie parametru izolacji akustycznej zgodne z normą EN ISO 717-1 lub równoważną wydany przez akredytowaną ( PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę. |  |  | Tak podać i załączyć |  | - za współczynnik izolacji Rw 38 dB wykonawca otrzyma - 0 pkt - za współczynik izolacji większy niż 38 dB wykonawca otrzyma - 8 pkt |
|  | Grubość ościeżnicy drzwi min 2mm gumowy profil uszczelniający skrzydło drzwiowe z ościeżnicą montowany na grzbiecie skrzydła dociskany do wgłębienia oścież-nicy |  |  | Tak podać |  |  |
|  | Grubość skrzydła drzwiowego min 35 mm wymagane dołączenie karty katalogowej produktu do oferty prze-targowej |  |  | Tak podać i załączyć |  |  |
|  | Uruchamianie automatyki do drzwi listwa uderzeniowa dł 1200 mm |  |  | Tak podać |  |  |
|  | Dodatkowe przyciski sterujące otwieraniem drzwi montowane w ościeżnicy drzwi – należy dołączyć kartę katalogową |  |  | Tak podać i załączyć |  |  |
|  | ochrona radiologiczna dla ścianki obłożonej panelami stalowymi z dwóch stron , przy 150kV równoważnik ołowiu min 0,25 mm – należy dołączyć do oferty świadectwo kontroli lub certy-fikat lub zaświadczenie wydane przez akredytowaną PCA, UE MLA, ILAC MRA, IAC MLA, DAkkS) lub notyfikowaną jednostkę, potwierdzający spełnienie parametru |  |  | Tak podać i załączyć |  | - za ochronę radiologiczną równą 0,25 mm przy 150 kV -wykonawca uzyska 0 pkt - za ochronę radiologiczną powyżej 0,25 mm przy 150 kV -wykonawca uzyska 6 pkt |
|  | Myjnia dla lekarzy 3-stanowiskowa: stal nierdzewna-kompozyt mineralny - wykonana ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 w połączeniu z kompozytem mineralnym - koryto myjące profilowane wykonane z tworzywa kompozytowego Panel dolny zamykany w celach higienicznych (sposób wykonania zdjęcie poniżej) - możliwość sterowania temperaturą wody - zdejmowany panel czołowy, stanowiący otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-niklowej materiał 1.4301 Baterie uruchamiane optoelektronicznie Powyższy opis stanowi wytyczne do rysunków warsztatowych. Rysunki warsztatowe zaakceptowane przez Zamawiającego będą stanowić ostateczną wersję specyfikacji wykonania zabudowy systemowej. |  |  | Tak podać |  |  |
|  | ŚCIANKI SYSTEMOWE WŁÓKNO CEMENTOWE - HPL Prefabrykowana zabudowa panelowa z włókna cementowego pokrytego HPL Prefabrykowany system zabudowy ściennej mają tworzyć: - wsporniki profilowane , w miejscach montażu bezpośrednio do ściany betonowej profile mogą być zastosowane profile omega - szyna podłogowa i sufitowa, - szyna przyłączeniowa - profil zamknięty łączący zabudowę ścienną z sufitową, - panele ścienne wykonane z włókna cementowego pokrytego HPL Wymagania dla wsporników profilowanych: wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej grubości 1.5 mm montowane pionowo wraz z szyną podłogową i sufitową mają tworzą konstrukcję nośną przygotowaną do przenoszenia obciążenia min. 500 Nm Wymagania dla szyny podłogowej i sufitowej: szyny mają być wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej, grubości 1,5 mm Wymagania dla szyna przyłączeniowej: ma być wykonana z wysokiej jakości aluminium lakierowanego RAL 9010 jako profil zamknięty łączący zabudowę ścienną z sufitową, profil uszczelniany od strony panelu ściennego oraz powyżej sufitu podwieszanego Wymagania dla paneli ściennych systemowych z włókna cementowego pokrytego HPL gęstość materiału min 1,6g/cm2 przy grubości 12 mm wytrzymałość na gięcie min 25 N/mm2 wytrzymałość na ściskanie min 50 N/mm2 panel pokryty materiałem wykończeniowym HPL o grubości min 0,8 mm trudnopalny zgodny z DIN EN 438 lub równoważny panel z włókna cementowego pokryty HPL ma być odporny na grzyby – parametr ma być potwierdzony raportem z badań lub certyfikatem notyfikowanej lub akredytowanej jednostki |  |  |  |  |  |
|  | Lista autoryzowanych punktów serwisowych producenta – do oferty dołączyć listę punktów potwierdzonych przez producenta/autoryzowanego dystrybutora. |  |  | Tak podać i załączyć |  |  |
|  | Oświadczenie Producenta / autoryzowanego dystrybutora o przejęciu zobowiązań gwarancyjnych w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę /(wskazanego podwykonawcę) w zakresie zaoferowanych urządzeń. |  |  | Tak załączyć |  |  |
| OPIS ZAMIENNY WYKONANIA BLOKU OPERACYJNEGO Specyfikacja wykonania zabudowy systemowej wraz ze stolarką drzwiową |  |  |  |  |  |  |
| pomieszczenie |  | wykonanie ścian | wykonanie sufitów | wykonanie drzwi | pozostałe |  |
| sale operacyjne 5.03, 5.04 |  | Systemowe ze stali nierdzewnej EN 1.4301 lakierowane / jedna ściana – zabudowa systemowa panele szklane | Systemowe stalowe RAL 9010 skrzynki systemowe pod oprawy świetlówkowe | systemowe przesuwne hermetyczne z izolacją akustyczną |  |  |
| przygotowanie lekarzy 5.05 |  | Systemowe panele z włókna cementowego HPL |  | systemowe przesuwne hermetyczne z izolacją akustyczną | myjnie systemowe dla lekarzy |  |
| przygotowanie pacjenta 5.06, 5.07 |  | Systemowe panele z włókna cementowego HPL | Systemowe stalowe RAL 9010 skrzynki systemowe pod oprawy świetlówkowe | systemowe przesuwne hermetyczne z izolacją akustyczną |  |  |

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń. Niejednoznaczne wypełnienie kolumny, które nie pozwala na określenie poziomu danego parametru będzie wiązało się z przyznaniem 0 pkt dla danego parametru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia oryginalnych katalogów producenta potwierdzające powyższe parametry.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)